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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα, με όλες τις απαιτούμενες από τη διακήρυξη ιδιότητες και σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, θα πρέπει  να παρέχεται η κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού, μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου, με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή, για το αναγραφόμενο ανά είδος χρονικό διάστημα και σε όποιο είδος απαιτείται. Επίσης, είναι απαραίτητη η κάλυψη ανταλλακτικών για το εκάστοτε χρονικό διάστημα, σε όποιο είδος της παρούσας έχει ζητηθεί, καθώς και η προσκόμιση των σε αυτών απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σε όποιο είδος αναφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας εννοείται η εγγύηση που παρέχει το εργοστάσιο κατασκευής του.


Σημείωση: Τυχόν αναφορά σε εμπορικά σήματα κατασκευαστών δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο υποχρεωτική απαίτηση του διαγωνισμού και γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του προσφέροντος στην κατανόηση των αναγκών του ιδρύματος και στην ορθή συμπλήρωση της προσφοράς του.


Tα πινακάκια αποτελούν φύλλο συμμόρφωσης που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά σε μορφή αρχείου.pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπάρχον παράρτημα, συμπληρωμένο ως προς το είδος του Τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά και το οποίο θα συνοδεύεται από τα ζητούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης.

Φορητός και υψηλής ακρίβειας αναλυτής παρακολούθησης της ροής CO2 και Ν2Ο από το έδαφος, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Φορητός και υψηλής ακρίβειας αναλυτής παρακολούθησης της ροής CO2 και Ν2Ο από το έδαφος
	Ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΓενΙκά ΧαρακτηρΙστΙκά
	Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι κατάλληλος για μετρήσεις πεδίου με συνεχή καταγραφή δεδομένων για μεγάλα χρονικά (>μήνα) διαστήματα και να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
	ΝΑΙ
	
	

	Συμβατότητα
	Να είναι συμβατός με εμπορικά διαθέσιμους multiplexers και αυτόματους θαλάμους εδάφους καταγραφής ροής CO2 και Ν2Ο
	ΝΑΙ
	
	

	Κατανάλωση ενέργειας
	< 50W κατά την εκκίνηση και < 27W κατά την λειτουργεία
	ΝΑΙ
	
	

	Βάρος
	< 7 kg
	ΝΑΙ
	
	

	Φάσμα συγκεντρώσεων
	Να μπορεί να λειτουργεί σε ευρύ φάσμα συγκεντρώσεων (τουλάχιστον 3 τάξεις μεγέθους). Ειδικότερα για το N2O από 2 ppb έως 500 ppm και για το CO2 από 10 ppm έως 10%
	ΝΑΙ
	
	

	Ευαισθησία
	N2O: <120ppt/s, CO2: <250ppb/s
	ΝΑΙ
	
	

	Καταγραφή δεδομένων
	Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα καταγραφής δεδομένων σε συχνότητα τουλάχιστον 1 Hz
	
ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα ρύθμισης
	Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα ρύθμισης της εισερχόμενης ροής (0.17 - 0.28 L/min)
	ΝΑΙ
	
	

	Αισθητήρα σταθεροποίησης θερμοκρασίας
	Να περιλαμβάνει αισθητήρα σταθεροποίησης της θερμοκρασίας για την επίτευξη υψηλής ευαισθησίας και μείωση του “θορύβου”, ώστε να περιορίζει ή εξαλείφει τις απαιτήσεις βαθμονόμησης
	ΝΑΙ
	
	

	Laser
	Να βασίζεται σε τεχνολογία  Mid-Infrared Direct Laser Absorption Spectroscopy για μεγαλύτερη ακρίβεια
	
ΝΑΙ
	
	

	Θύρες δειγματοληψίας
	Ο αναλυτής να περιλαμβάνει δύο προγραμματιζόμενες θύρες δειγματοληψίας για βαθμονόμηση, επαναμηδενισμό ή διαφορικές μετρήσεις, σε μελέτες θαλάμων εδάφους.
	ΝΑΙ
	
	

	Μνήμη
	Να έχει ενσωματωμένη μνήμη για την αποθήκευση των δεδομένων τουλάχιστον 32GB, με δυνατότητα επέκτασης
	ΝΑΙ
	
	

	Σύνδεση
	Δυνατότητα σύνδεσης με Wi-Fi, θύρα USB, RS232 και αναλογική
	ΝΑΙ
	
	

	ΛογΙσμΙκό
	Να περιλαμβάνει tablet με εγκατεστημένο το λογισμικό ρύθμισης του αναλυτή
	
ΝΑΙ
	
	

	GPS
	Να περιλαμβάνει GPS παρέχοντας την δυνατότητα δημιουργίας χωρικών χαρτών N₂O και CO₂
	ΝΑΙ
	
	

	Εγγύηση
	Εγγύηση καλής λειτουργείας τουλάχιστον 1 έτους
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	

2
	O αναλυτής πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος, απαλλαγμένος από ελαττώματα, με όλες τις απαιτούμενες από τη διακήρυξη ιδιότητες και σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Θα πρέπει να προσφερθεί πλήρης και έτοιμος για λειτουργία. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο και να συνοδεύεται με τις επίσημες άδειές του.
	

ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	

4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε ενημερωτικό δελτίο («προσπέκτους») του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	

ΝΑΙ
	
	

	5
	Με την παράδοση του εξυπηρετητή, θα πρέπει επίσης να παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιεί τα τεστ καλής λειτουργίας του.
	ΝΑΙ
	
	

	

6
	Η παράδοση του εξυπηρετητή  θα πρέπει να συνοδεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας όπως αναγράφεται στις προδιαγραφές. 
	

ΝΑΙ
	
	



Χρόνος ισχύος προσφοράς: Έως την 03η/02/2027 (δώδεκα – 12 – μήνες από την επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή)
Ημερομηνία ……/…../…..
Ψηφιακή Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου
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