[bookmark: _Toc202853563][bookmark: _Hlk200635760]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα, με όλες τις απαιτούμενες από τη διακήρυξη ιδιότητες και σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, θα πρέπει  να παρέχεται η κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού, μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου, με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή, για το αναγραφόμενο ανά είδος χρονικό διάστημα και σε όποιο είδος απαιτείται. Επίσης, είναι απαραίτητη η κάλυψη ανταλλακτικών για το εκάστοτε χρονικό διάστημα, σε όποιο είδος της παρούσας έχει ζητηθεί, καθώς και η προσκόμιση των σε αυτών απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σε όποιο είδος αναφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας εννοείται η εγγύηση που παρέχει το εργοστάσιο κατασκευής του.


Σημείωση: Τυχόν αναφορά σε εμπορικά σήματα κατασκευαστών δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο υποχρεωτική απαίτηση του διαγωνισμού και γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του προσφέροντος στην κατανόηση των αναγκών του ιδρύματος και στην ορθή συμπλήρωση της προσφοράς του.

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (που αντιστοιχούν στο σύνολο υποκατηγοριών) και όχι για μέρος αυτών, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.


Tα πινακάκια αποτελούν φύλλο συμμόρφωσης που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά σε μορφή αρχείου.pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙ της παρούσας, συμπληρωμένο ως προς το είδος ή τα είδη του Τμήματος (ή των Τμημάτων) για το οποίο (ή για τα οποία) υποβάλλεται προσφορά και το οποίο θα συνοδεύεται από τα ζητούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης.

ΤΜΗΜΑ 1 - Εμπορικό Λογισμικό προηγμένης προσομοίωσης κινητήρων (πρωτίστως αεριοστροβίλων) και γενικότερα θερμικών κύκλων και διεργασιών, δύο (2) τεμάχια:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Εμπορικό Λογισμικό τύπου PROOSIS
https://www.ecosimpro.com/products/proosis/
	Δύο άδειες Χρήσης (2)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Το ζητούμενο λογισμικό να μπορεί να χρησιμοποιείται για την προηγμένη προσομοίωση κινητήρων (πρωτίστως αεριοστροβίλων) και γενικότερα θερμικών κύκλων και διεργασιών. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα EcosimPro αποτελεί το επίσημο εργαλείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε πολλούς τομείς. 

	ΝΑΙ
	
	

	
	Μόνιμη Άδεια χρήσης για ερευνητικούς σκοπούς 
(PROOSIS Research License – Permanent. Includes the TURBO Toolkit.
Includes the cost of the Software Stand-alone / Network license. NOT LIMITED in equations).

	ΝΑΙ
	
	

	
	Το λογισμικό θα διαθέτει όλες τις δυνατότητες της υπολογιστικής πλατφόρμας EcosimPro και ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες, που απαιτούνται για την προσομοίωση αεριοστροβίλων, όπως χειρισμός χαρτών απόδοσης, εργαλεία σχεδιασμού πολλαπλών σημείων, σχεδιασμός με περιορισμούς, εξαγωγή μοντέλων με χρήση προτύπων SAE κ.λπ.
Τα μοντέλα EcosimPro/PROOSIS χρησιμοποιούνται για: Digital Twins εργοστασίων διεργασιών, κινητήρων αεροσκαφών, πυραύλων κ.λπ., σχεδιασμό προϊόντων, παρακολούθηση κατάστασης λειτουργίας, βελτιστοποίηση, εικονική θέση σε λειτουργία, Hardware-in-the-loop.

	ΝΑΙ
	
	

	
	Το λογισμικό θα διαθέτει και το εργαλείο TURBO toolkit, με τυπικά εξαρτήματα για τη μοντελοποίηση οποιουδήποτε τύπου αεριοστροβίλου.

	ΝΑΙ
	
	

	
	Το Λογισμικό θα είναι σε θέση να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα προσομοιώσεων κινητήρων, που κυμαίνονται από συγκεκριμένες έως γενικές απαιτήσεις συστήματος (π.χ. control, thermal, hydraulic, mechanical, electrical, advanced thermodynamic cycles όπως Organic Rankine Cycles). Δεδομένου ότι αποτελεί μια πολυεπιστημονική πλατφόρμα προσομοίωσης, ένας αεριοστρόβιλος μπορεί να προσομοιωθεί είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα σχετικά συστήματα: το σύστημα ελέγχου, το σύστημα καυσίμων, το σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου, το ηλεκτρικό σύστημα κ.λπ. 

	ΝΑΙ
	
	

	
	Το λογισμικό θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση ολοκληρωμένων αεροσκαφών, καθώς και για τη βελτιστοποίηση διαφορετικών παραμέτρων κινητήρα/αεροσκάφους, σύμφωνα με την απαιτούμενη αποστολή.

	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	To λογισμικό να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 2 - Συστήματα δοκιμών υλικού εντός βρόχου (Hardware-in-the-Loop) ή HIL bench, δύο (2) τεμάχια:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Συστήματα δοκιμών υλικού εντός βρόχου (Hardware-in-the-Loop) ή HIL bench

	1.1
	Ολοκληρωμένο σύστημα  δοκιμών υλικού εντός βρόχου με  Μηχανήματα πραγματικού χρόνου (Real-time target machines)
	 Δύο (2)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Επεξεργαστική Ισχύς: 
Επεξεργαστής πραγματικού χρόνου με τέσσερις πυρήνες Intel  4 X 2.2 GHz, 8GB RAM καθώς και επεξεργαστής επικοινωνίας δέκτη ARM Cortex-A9 2 X 1.2 GHz, 512MB DDR4 RAM
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών (FPGA):
AMD Kintex UltraSclae+ XCKU15P, 125 MHz
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διεπαφές επικοινωνίας:
Ενσωματωμένη Διεπαφή δέκτη 1 Gb
2 X Διεπαφές Χαμηλής ΚαθυστέρησηςΕισόδου/Εξόδου πραγματικού χρόνου Ethernet 10Gb
Διεπαφή USB2.0 για την καταγραφή δεδομένων και για αποθήκευσης εφαρμογών πραγματικού χρόνου
4 Χ Διεπαφές CAN με δυνατότητα βελτίωσης σήματος (Signal Improvement Capabilities - SIC)
4 X Διεπαφές LIN
2 X Διεπαφές Ασύγχρονης Σειριακής Θύρας Επικοινωνίας (UART) με υποστήριξη προτύπων RS232, RS422 ή RS485 
Υποστήριξη IOCNet
1 Χ Σειριακή διεπαφή υψηλής ταχύτητας Multi-Gigabit-Transceiver (MGT) συνδεδεμένη στους GTY-Transceivers της FPGA
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αναλογικές Είσοδοι:
24 Χ 16 bit κανάλια, 2MS/s, -10…+10V, differential 
6 Χ 16 bit κανάλια, 5MS/s, -10…+10V, differential
2 X 16bit κανάλια, 5MS/s, -10…+10V, differential, με αντίσταση φορτίου
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αναλογικές Έξοδοι:
14 X 16 bit κανάλια, 2.5MS/s, ground-based, -10…+10V
2 X 16 bit κανάλια, 5MS/s,  ground-based, -10…+10V
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ψηφιακές Είσοδοι/ Έξοδοι:
48 Χ  αμφίδρομα κανάλια με
Χαρακτηριστικά Εισόδου:  Τάση από 0 έως 35 V, προσαρμοζόμενο κατώφλι, μέχρι και 20 MHz συχνότητα εισόδου, ελάχιστο πλάτος παλμού 25ns
Χαρακτηριστικά Εξόδου: Υψηλή τάση εξόδου 3.3/5V,  μέχρι και 20 MHz συχνότητα εξόδου,  ελάχιστο πλάτος παλμού 25ns, όριο ρεύματος εξόδου 40mA
12 Χ αμφίδρομα διαφορικά κανάλια με εναλλασσόμενη διακοπή
Χαρακτηριστικά Εισόδου: Τάση -5V…+5V,  μέχρι και 20 MHz συχνότητα εισόδου, ελάχιστο πλάτος παλμού 25ns
Χαρακτηριστικά Εξόδου: Τάση 1.5V…3.3V,  μέχρι και 20 MHz συχνότητα εξόδου, ελάχιστο πλάτος παλμού 25ns,
	ΝΑΙ
	
	

	
	Γωνιακή Μονάδα Επεξεργασίας:
Εύρος Ταχύτητας: -1,200,000 °/s … 1,200,000 °/s (-200,000 rpm … 200,000 rpm)
Ανάλυση Ταχύτητας:  0.616 °/s (0.103 rpm)
Γωνιακή Ανάλυση:
Κατάσταση 360°: 360°/215 ≈ 0.011° (15 bit ανάλυσης)
Κατάσταση 720°: 720°/216 ≈ 0.011° (16 bit ανάλυσης)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Λειτουργικότητα Εισόδου/Εξόδου Ελέγχου Ηλεκτρικού Κινητήρα:
Λειτουργικότητα ψηφιακών καναλιών εισόδου/εξόδου:
48 Χ  PWM/PFM In/Out
2x Block-Commutated PWM Out
2x Space Vector PWM In/Out
2x Hall Encoder In
2x Digital Incremental Encoder In/Out
2x Sine Encoder In
2x Resolver In
2x SSI Master / BISS
2x EnDat Master
16x Digital Pulse Capture
48x Digital Pulse Out
2x SENT In/Out
2x SPI Master
2x I2C Master1
16x Waveform Voltage Out1
8x Waveform Digital Out1
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τροφοδοσία Αισθητήρων:
1 Χ 5V, ρεύμα εξόδου 500mA
1 X 12V, ρεύμα εξόδου 500mA
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανατροφοδότηση Χρήστη: 4 Χ προγραμματιζόμενα  RGB  LEDs
	ΝΑΙ
	
	

	
	Προστασία κλοπής: Κλειδαριά Kensington
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τροφοδοσία & Ψύξη Τροφοδοσίας: 
100…240VAC, max. 150W
Ενεργή Ψύξη, Ελεγχόμενη από θερμοκρασία
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πιστοποιήσεις:
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC)
EN 61326-1  Table 2
CISPR 11, EN55011 Group 1, Class A
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ζευκτήρες στην πάνω πλευρά της συσκευής: 
48 Χ αναλογικοί ζευκτήρες εισόδου/εξόδου τύπου  BNC
2 Χ ψηφιακοί ζευκτήρες εισόδου/εξόδου τύπου  Sub-D 50
4 Χ δίαυλοι εισόδου/εξόδου τύπου  Sub-D 9
3 Χ ζευκτήρες RJ45 Ethernet
2 X 2 ζευκτήρες τύπου μπανάνας για την τροφοδοσία αισθητήρων 
1 Χ  USB-A
1 X SFP (IOCNEt, optical)
1 X QSFP (MGT, optical)
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 3 - Συστήματα δοκιμών οχημάτων, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Συστήματα δοκιμών οχημάτων

	2.1
	Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων υψηλής ακρίβειας που χρησιμοποιείται ευρέως σε δοκιμές αυτοκινήτων 
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	GNSS Data logger with Real Time Kinematics (RTK) and external Inertial Measurement Unit (IMU) με απαραίτητα κατά ελάχιστο χαρακτηριστικά:
100 Hz GNSS RTK Receiver
2 X CAN bus
2 X CAN FD ports
±1.8 cm Brake stop accuracy
Ethernet / RS232 / USB / Bluetooth
4 X Analogue inputs
2 X Digital & 2 X Analogue outputs
<1 cm position accuracy with RTK
Pitch and roll angles with IMU integration
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εξωτερική μονάδα IMU που να συνδέεται με το παραπάνω σύστημα με τα εξής χαρακτηριστικά:
0.8°/h bias drift
±450°/s angular rate range in each axis
±10 g acceleration range in each axis
Internal temperature compensation
2.5 x 10-10 °/s angular rate resolution
6 x 10-13 g acceleration resolution
CAN or Serial interface
0.013° RMS Pitch/Roll angle with VBOX 4
0.07° RMS Yaw angle with VBOX 4
IP65/ IP67 with Lemo blanking plugs
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σταθμός βάσης RTK Base station για differential corrections με απαραίτητα κατά ελάχιστο χαρακτηριστικά:
Centimetre-level position accuracy
Range of up to 10 km with integral or mast mount radio transmitters
RTCMv2, RTCMv3, RTCM v3.2 MSM4/7, or proprietary outputs
Store and recall up to 25 positions
Up to 18 hrs battery life
Radio Modems
Frequency (Europe) 868 MHz
Frequency (All other countries) 915 MHz
Frequency (Satel) 430 MHz
Frequency 2.4 GHz
	ΝΑΙ
	
	

	
	CAN δεπαφή εισόδου-εξόδου (Ι/Ο) με απαραίτητα κατά ελάχιστο χαρακτηριστικά
Up to 16 separate CAN parameters
Scale & offset data to record real values
Blocks transfer of VBOX data to vehicle CAN bus
125 Kbit, 250 Kbit, 500 Kbit and 1 Mbit CAN rates
	ΝΑΙ
	
	

	
	Modem λήψης δεδομένων RTK με τα εξής χαρακτηριστικά:
Centimetre-level position accuracy
Access public or commercial RTK Networks via the internet
Simple configuration via Wi-Fi using your phone or laptop
Integrated OLED screen for status and connection information
No radio interference or limitation on communication range
Frequency Bands
LTE-FDD: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28
LTE-TDD: B38/ B39/ B40/ B41
WCDMA: B1/ B2/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19
GSM: B2/ B3/ B5/ B8

	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 4 - Σύστημα καταγραφής δεδομένων με 4 κανάλια CAN/CAN-FD και ένα κανάλι για Ι/Ο, δύο (2) τεμάχια:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	2.2
	Προγραμματιζόμενος δρομολογητής με 6 κανάλια CAN/CAN-FD, Ι/Ο και  Σύστημα Καταγραφής Δεδομένων
	ΔΥΟ (2)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Δρομολογητής με τα εξής χαρακτηριστικά:
6 High-speed CAN channels (ISO 11898-2)
Comply with CAN specifications 2.0 A/B and FD
CAN FD support for ISO and Non-ISO standards
CAN FD bit rates for the data field (64 bytes max.) from 40 kbit/s up to 12 Mbit/s
CAN bit rates from 40 kbit/s up to 1 Mbit/s
NXP TJA1043 CAN transceiver with wake-up
Alternative pluggable transceiver modules on request
CAN connections are D-Sub, 9-pin (in accordance with CiA® 106)
CAN termination switchable, separately for each CAN channel
Wake-up function using separate input, CAN bus, or real-time clock
2 digital I/Os, each usable as digital input or output with High-side switch
2 digital I/Os, each usable as digital input or output with Low-side switch
1 analog input (0 to 32 V)
Recording of CAN data and error frames
Internal memory: 16 GByte pSLC eMMC
SD card slot for additional memory
USB connection for accessing the data memory (e.g. recorded log data)
Conversion of logging data to various output formats using the Windows software PEAK-Converter
Battery-buffered real-time clock (RTC), can also be used for wake-up
Beeper
Status LEDs for CAN channels, memory cards, and power supply
Microcontroller STM32F765NIH6 (based on Arm® Cortex® M7)
32 MByte SDRAM in addition to microcontroller RAM
Aluminum casing with flange
8 to 32 V power supply, protection against overvoltage and reverse polarity
Slot for a backup battery for defined switch-off behavior (e.g. for log data saving)
Ethernet interface via RJ-45 socket, max. 100 Mbit/s (only for IPEH-002222)
Extended operating temperature range from -40 to +85 °C (-40 to +185 °F)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύστημα Καταγραφής Δεδομένων ενσωματωμένο με τον δρομολογητή, με τα εξής χαρακτηριστικά:
Separate configuration of the 6 CAN channels
Setting the CAN specification to 2.0 A/B, CAN FD ISO, or CAN FD Non-ISO
Setting the nominal and data bit rates
Enabling or disabling the Listen-Only mode
Recording of data frames, error frames, or data and error frames
Setting of the trace mode and maximum file size
Setting of the storage medium for saving the trace files
Definition of a CAN message for setting the real-time clock (RTC)
Configuration of events for starting and stopping the recording
Powering the device
By pressing the Log Off Card button
By receiving a specific CAN message
Configuration of timeout events for stopping the recording or shutting-down the device
Data traffic has stopped
Power loss on terminal 15 (Wake-up / pin 1 of the power connector)
Main power loss
Defining beep patterns for tracing start, end, and error events
Defining the LED blinking pattern
Automatic charging of an inserted backup battery
Only when used with Ethernet interface (IPEH-002222):
FTP access for downloading trace files and uploading the configuration file
WebSocket connection for remote controlling via Ethernet with message transfer in JSON format (example website included in the development package)
	
	
	





ΤΜΗΜΑ 5 - Διάταξη 3D εκτύπωσης τεχνολογίας SLA με σύστημα πολυμερισμού και έκπλυσης εκτυπωμένων δοκιμίων, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Διάταξη 3D εκτύπωσης τεχνολογίας MSLA με σύστημα πολυμερισμού και έκπλυσης εκτυπωμένων δοκιμίων
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Κεντρική μονάδα παραγωγής εκτυπωμένων δοκιμίων με τεχνολογία φωτοπολυμερισμού MSLA
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνολογία Masked Stereolithography (MSLA)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Tεχνολογία Low force display (LFD) print engine εκτυπωτή
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πηγή φωτός 60  uniform-wavelength LEDs με ισχύ 16 mW/cm² 
	NAI
	
	

	
	Όγκος εκτύπωσης κατ’ ελάχιστον 20x12.5x21cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση κατά z-άξονα μικρότερη ή ίση από 25 μικρόμετρα
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση στο x-y επίπεδο μικρότερη ή ίση από 50 μικρόμετρα
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τυπική ταχύτητα εκτύπωσης κατ’ ελάχιστον 40mm/h
	NAI
	
	

	
	Μέγιστη διάσταση  μονάδας 40x37x56cm
	NAI
	
	

	
	Συμβατά αρχεία εκτύπωσης κατ’ ελάχιστον STL, OBJ, 3MF
	NAI
	
	

	
	Συμβατότητα λογισμικού Windows 7 ή μεταγενέστερο
	NAΙ
	
	

	
	Μέγιστο βάρος 20kg
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνδεσιμότητα  Wi-Fi (2.4 and 5 GHz; IEEE 802.11 b/g/n/ac, WPA/WPA2), Ethernet (1000 Mbit), USB-C 2.0
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ενσωματωμένη κάμερα ανάλυσης τουλάχιστον 2592x1944
	ΝΑΙ
	
	

	
	Οθόνη αφής διαστάσεων τουλάχιστον 7’’ και ανάλυσης 1280x800
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατότητα με ρητίνες τύπου Durable, Elastic 50A, Clear, Silicone 40A, Castable Wax 40
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να συνοδεύεται από τουλάχιστον τέσσερα (4) δοχεία ρητίνης και τέσσερα (4) ανταλλακτικά ανάμιξης 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατή μονάδα πολυμερισμού δοκιμίων (Curing) 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τουλάχιστον 13  multi-directional LEDs στα 405 nanometra
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητα θέρμανσης μέχρι 80C
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τυπική ταχύτητα περιστροφής δοκιμίου 1rpm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστο βάρος 6kg
	NAI
	
	

	
	Μέγιστη διάμετρο δίσκου περιστροφής 20cm 
	NAI
	
	

	
	Μέγιστο ύψος δοκιμίου 18.5cm
	NAI
	
	

	
	Συμβατή μονάδα έκπλυσης δοκιμίων (Wash)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χωρητικότητα δοχείου IPA 7-14lt
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τυπικός χρόνος έκπλυσης τουλάχιστον 10min
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τυπικό πλήθος τουλάχιστον 120 εκτυπώσεων για αντικατάσταση IPA
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μαγνητικό σύστημα ανάδευσης ρευστού
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστες διαστάσεις δοκιμίου 20x14.5x19.5cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατά ρευστά IPA, TPM, Νερό
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Να παρέχεται τουλάχιστον διετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜA 6 - Διάταξη ελέγχου και ρύθμισης μικροροής (microfluidics) 2 καναλιών, ένα (1) τεμάχιο:
	[bookmark: _Hlk197584608]Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Διάταξη ελέγχου και ρύθμισης πίεσης μικρορευστομηχανικής - microfluidics flow control system με τα ακόλουθα στοιχεία:
	Ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Ρυθμιστής ροής (flow controller) με 2  ανεξάρτητα κανάλια πίεσης και υπό κενό και εύρος 0/2000 mbar 
Με δυνατότητα αναβάθμισης προσθέτοντας δυο ανεξάρτητα κανάλια ακόμα
Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και σωλήνες 
Να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα φίλτρο  καθαρισμού αέρα (5 μm pore size pneumatic filter) και λογισμικό που να υποστηρίζει το χειρισμό της διάταξης και την καταγραφή και επεξεργασία των μετρήσεων
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εξαρτήματα και σωλήνες απαραίτητα για τη λειτουργία του ρυθμιστή ροής όπως:
• PFA παξιμάδια χωρίς φλάντζες ¼
• Εξαρτήματα για 1/16" σωλήνες με ETFE φέρουλα χωρίς φλάντζες 1/16"
• Πνευματικό σταυρό σωλήνα σε σωλήνα για for 6mm OD σωλήνες, ενισχυμένο PVC σωλήνα 7mm ID, Tee Tube-to-Tube προσαρμογέας για 6mm OD σωλήνα
• ατσάλινο κλιπ σωλήνα πτερυγίου 
• διάφοροι προσαρμογείς αρσενικοί και θηλυκοί
• Μοχλός εναλλαγής - Πνευματική χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου 6 και 10 bar
• κόπτη σωλήνων μικρορευστομηχανικής
• χαλύβδινο τσιμπιδάκι
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δύο ανεξάρτητα κανάλια μέτρησης ροής  (ροομετρα) με εύρος εργασίας από 0 έως 1000 μL/min για υδατικά διαλύματα με λογισμικό Smart Interface
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δύο ανεξάρτητα δοχεία υψηλής πίεσης με δυο θύρες των 350 ml που περιλαμβάνουν:
• Γυάλινο μπουκάλι 350 ml με χοντρό τοίχωμα
• Βύσμα PTFE με 2 θύρες επίπεδης βάσης 1/4-28 και ένα δακτύλιο στεγανοποίησης Viton
• Ταινία PTFE για σφράγιση
• Προστατευτικό δίχτυ PE
• θήκη μπουκαλιού
• Να αντέχει  πίεση τουλάχιστον μέχρι τα 8 bar
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μονάδα ανακυκλοφορίας ρευστών με αυτοματοποιημένη βαλβίδα 6/2 θυρών
Εσωτερικός όγκος: 3,5 μL - Χωρίς νεκρό όγκο
Χρόνος μεταγωγής (μέσος όρος): 156 ms - Διαβρεχόμενα υλικά: PCTFE ή PTFE -Συμβατό με το ρυθμιστή μικρορευστομηχανικής ροής  
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμπιεστή πίεσης (compressor pressure) 8 BAR 230V/50HZ με  Φίλτρα 5μm και 0.01 μm και Πνευματικά εξαρτήματα
Προδιαγραφές:  Επίπεδο θορύβου 35 dB(A) • Μέγιστη πίεση 120 psig (8 bar) • Μέγεθος δεξαμενής 1,1 gal (4 λίτρα) • Μετατόπιση (50 Hz) 0,6 cfm (17 l/min) •
Διαστάσεις (l x πλάτος x ύψος) 382 x 300 x 334 mm / 15 x 11 6/8 x 13 1/8 ίντσες 
	ΝΑΙ
	
	

	
	PDMS Chip STATION το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
- Ξηραντήρα για απαέρωση του PDMS μετά την ανάμειξη.
- Φούρνο για σκλήρυνση του PDMS.
- Πένα Plasma Bonding: Στιβαρή και συμπαγής συσκευή επεξεργασίας πλάσματος χειρός για συγκόλληση PDMS/γυαλιού.
- Λουτρό ηχητικών κυμάτων για βαθύ καθαρισμό των συσκευών PDMS και των πλακών μικροσκοπίου που θα δημιουργήσουμε.
- Εξαρτήματα και συνδέσεις 
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Να παρέχεται τουλάχιστον διετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
	ΝΑΙ
	
	


ΤΜΗΜΑ 7 - Σετ ανάπτυξης μικροδορυφόρου - Microsatellite, ένα (1) τεμάχιο:
	[bookmark: _Hlk197585204]Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Σετ ανάπτυξης μικροδορυφόρου
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Βάση πλαισίου: Μέγεθος: συμβατό με τα πρότυπα CubeSat
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πλαίσιο: Μέγεθος: συμβατό με τα πρότυπα CubeSat (1U)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Καπάκι πλαισίου: Μέγεθος: συμβατό με τα πρότυπα CubeSat
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πλακέτα ανάπτυξης λογισμικού: Συμβατό με: Pluggable Processor Module D2.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μονάδα μητρικής πλακέτας: Συμβατό με: Pluggable Processor Module D2.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τροφοδοτικό 1: Τάση εξόδου: 5 V, Ρεύμα εξόδου: 4 A, Τύπος: DC
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τροφοδοτικό 2: Τάση εξόδου: 6-12 V, Τύπος: DC
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πλακέτα σύνδεσης μονάδας επεξεργασίας (Pluggable Socketed Processor Module D): Συμβατό με: μικροελεγκτή μdsPIC33FJ256GP710.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μονάδα επεξεργασίας (Pluggable Processor Module D2): Να περιλαμβάνει: μικροελεγκτή dsPIC33FJ256GP710.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τάση εξόδου: 6-12 V, Τύπος: DC
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	

	
3
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	
ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 8 - Eπίγειο αυτοκινούμενο όχημα - Rover, ένα (1) τεμάχιο:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Eπίγεια αυτοκινούμενα οχήματα
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Ταχύτητα μετατόπισης τουλάχιστον 1 m/s
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κλίση ανάβασης (χωρίς φορτίο) τουλάχιστον 30⁰
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ελάχιστο βάρος φορτίου 20 κιλά
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος περίπου 55 κιλά
	ΝΑΙ
	
	

	
	Παροχή DC ηλεκτρικών κινητήρων
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ισχύς DC ηλεκτρικών κινητήρων περίπου 250W x 2
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ερπυστριοφόρο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επίπεδο προστασίας από το νερό και τη σκόνη IP67
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πάχος ερπύστριας 100 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατότητα με ROS1 / ROS2
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	

	
3
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	
ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 9 - Μετρητής αερίων - Gas detector, ένα (1) τεμάχιο:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Μετρητής αερίων
	Ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1
	Κεντρική μονάδα 
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Λογισμικό Επεξεργασίας δεδομένων 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Εννέα (9) θύρες για αισθητήρες
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Αισθητήρας PM 2.5 / 10
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Αισθητήρας CO2: 0-5000 ppm 
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Προαιρετικοί αισθητήρες (SO2, NO2,  Αισθητήρας  για εύφλεκτα και εκρηκτικά αέρια LEL, VOCs (υψηλής ανάλυσης))
	ΝΑΙ
	
	

	[bookmark: _Hlk197588363]ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. 
	
ΝΑΙ
	
	

	
3
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος. 
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών  ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	



Tμήμα 10 - Τηλεσκόπιο, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Τηλεσκόπιο
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Οπτικός Σχεδιασμός: Καταδιοπτρικό Schimdt-Cassegrain
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διάμετρος (mm): 235
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εστιακή Απόσταση - F (mm): 2350
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εστιακός Λόγος (f/):  10
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ερευνητής: Κόκκινης Κουκίδας (Star Pointer)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστη Ωφέλιμη Μεγέθυνση (x): 470
	ΝΑΙ
	
	

	
	Προσοφθάλμιο: 2 προσοφθάλμια 13mm (180x) & 40mm (59x)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χαρακτηριστικά Χειριστηρίου:
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος μοτέρ: Σερβομοτέρ DC
	ΝΑΙ
	
	

	
	Οθόνη: LCD 2 γραμμών, 18 χαρακτήρων
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πλήκτρα: 19 πλήκτρα με LED φωτισμό
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητες περιστροφής: 9 ταχύτητες κίνησης – μέγιστη 4°/δευτερόλεπτο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητες παρακολούθησης: Αστρική, Σεληνιακή, Ηλιακή
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τρόπος παρακολούθησης: Κατά τους δύο άξονες
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέθοδοι ευθυγράμμισης: Ευθυγράμμιση με λαμπρότερο αστέρα, ευθυγράμμιση με τρεις αστέρες
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάση Δεδομένων:  40.000 αντικείμενα
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τρίποδο: 50.8mm διάμετρος ποδιού, από ανοξείδωτο ατσάλι
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	  4
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	


[bookmark: _Toc170302419]
ΤΜΗΜΑ 11 - Λογισμικό post-production ήχου και sound creation daw για Virtual Reality, Augmented Reality και εμβυθιστικά sound productions,  ένα (1) τεμάχιο:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Λογισμικό post-production ήχου και sound creation daw για Virtual Reality, Augmented Reality και εμβυθιστικά sound productions
	Ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Ambisonics Support, Panning audio in Ambisonics
	ΝΑΙ
	
	

	
	Headtracking: HMD Connection
	ΝΑΙ
	
	

	
	Monitoring Ambisonics Audio
	ΝΑΙ
	
	

	
	GoPro VR Player
	ΝΑΙ
	
	

	
	dearVR Spatial Connect Support
	ΝΑΙ
	
	

	
	Immerse with VST AmbiDecoder
	ΝΑΙ
	
	

	
	ADM Authoring for Dolby Atmos
	ΝΑΙ
	
	

	
	Rederer for Dolby Atmos
	ΝΑΙ
	
	

	
	Automated Dialog Replacement System
	ΝΑΙ
	
	

	
	AAF Support
	ΝΑΙ
	
	

	
	Filed Recorder Audio Import
	ΝΑΙ
	
	

	
	ReConforming
	ΝΑΙ
	
	

	
	Video Player
	ΝΑΙ
	
	

	
	Video redering
	ΝΑΙ
	
	

	
	Audio refabrication
	ΝΑΙ
	
	

	
	Artificial Intelligence
	ΝΑΙ
	
	

	
	Sensory Integration
	ΝΑΙ
	
	

	
	Artificial drum intelligence by Sony CSL
	ΝΑΙ
	
	

	
	DrumGAN
	ΝΑΙ
	
	

	
	Record up to 16 channels at up to 192 kHz
	ΝΑΙ
	
	

	
	MIDI and VST3 support
	ΝΑΙ
	
	

	
	personalized HRTF
	ΝΑΙ
	
	

	
	library with 190 GB compressed audio and more than 500 articulations
	ΝΑΙ
	
	

	
	Περιλαμβάνονται Plugins: Sound and Vision Unified, Backbone Drum ReSynthesizer, Iconica Section & Players, Immerse with VST Ambidecoder, VST Connect Pro
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	



[bookmark: _Toc170302420]ΤΜΗΜΑ 12 - Λογισμικό Animation Engine, ένα (1) τεμάχιο:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Λογισμικό Animation Engine
	Ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Combine 2d with 3d
	ΝΑΙ
	
	

	
	Combine vector & bitmap
	ΝΑΙ
	
	

	
	Storyboarding features
	ΝΑΙ
	
	

	
	Περιλαμβάνονται: 258 raster brushes
	ΝΑΙ
	
	

	
	Run in Unreal Engine
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	


ΤΜΗΜΑ 13 - Αξιολόγηση Αντοχής Κονιάματος - Mortar Rebound Test Hammer, ένα (1) τεμάχιο:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Αξιολόγηση Αντοχής Κονιάματος - Mortar Rebound Test Hammer
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Εύρος μέτρησης	5~25 Mpa 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ενέργεια (Impact Energy) 0.196 J
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μήκος δείκτη  20.0± 0.2(mm) 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δύναμη τριβής δείκτη  0.5± 0.1(N) 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σφαιρική ακτίνα άκρου ράβδου αναπήδησης (Spherical radius of bounce rod end)  25± 1.0(mm)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Stiffness of bounce tension spring  785,0± 40.0(N/m) 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Impact length of bounce hammer  75± 0.3 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Fixed value of steel anvil  74± 2 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Working length of bounce tension spring  61.5.0± 0.3(mm)
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 14 - Ηχόμετρο, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Ηχόμετρο Περιβάλλοντος Κλάσης Ι
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
	
	
	

	1
	Σταθμίσεις Συχνότητας Α, Β, C, Z
	NAI
	
	

	2
	Χρονικές Σταθμίσεις: Fast (F): 125 ms / Slow (S): 1 sec / Impulse (I): 35 ms
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Διάστημα Καταγραφής Δεδομένων: Ρυθμιζόμενο με δυνατότητα προσαρμογής από 1 sec εως και 24 hours
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Εύρος κλίμακας μετρήσεων: 22 – 136 db(A)
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Ακρίβεια Μετρήσεων: Κλάση Ι
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Εύρος Συχνοτήτων: 3 Hz – 20 kHz
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ανάλυση Συχνοτήτων: Φίλτρο 1/1 οκτάβας από 8 Hz έως 16 kHz (προαιρετικά φίλτρο 1/3 οκτάβας από 6.3 Hz έως 20 kHz)
	ΝΑΙ
	
	

	
8
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (όπου: X: σταθμισμένη συχνότητα A, B, C, Z/ Υ: η χρονική στάθμιση F, S, I/ N:στατιστικά σε ποσοστά 1-99%)
	
	
	

	
	LXY (SPL)
	NAI
	
	

	
	LXeq
	NAI
	
	

	
	LXYSD
	NAI
	
	

	
	LXSEL
	NAI
	
	

	
	LXE
	NAI
	
	

	
	LXYmax
	NAI
	
	

	
	LXYmin
	NAI
	
	

	
	LXPeak
	NAI
	
	

	
	LXN
	NAI
	
	

	
	ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
	
	
	

	
	Τύπος: 1/2"
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κλάση: Ι (1)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ευαισθησία: 40 mV/PA
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εύρος Συχνοτήτων 3 Hz – 20 kHz
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνδεσιμότητα: TNC
	ΝΑΙ
	
	

	
	Παροχή ενέργειας: ICCP Standard
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΘΟΝΗ
	
	
	

	
	Τύπος: LCD με οπίσθιο φωτισμό
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση: 160 x 160 pixel
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τρόποι	Αναπαράστασης	Μετρήσεων: Γραφική/Αριθμητική/Διαγραμματική
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΘΟΡΥΒΟΣ
	
	
	

	
	Εσωτερικός Θόρυβος Μικροφώνου: 19db(A)/25db(C)/31db(Z)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εσωτερικός Θόρυβος ηλεκτρονικών: 13db(A)/17db(C)/24db(Z)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΝΗΜΗ
	
	
	

	
	4 GB Micro SD Card
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
	
	
	

	
	Τύπος Μετατροπέα: AD 24 Bit
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ρυθμός Δειγματοληψίας: 48kHz (κανονικός)/ 20ms (LN mode)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΕΠΑΦΕΣ
	
	
	

	
	UBS Θύρες για ανάγνωση μνήμης μέσω λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	
	UBS Θύρες για αποθηκευτικό μέσο
	ΝΑΙ
	
	

	
	RS-232
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ
	
	
	

	
	GB/T 3785.1-2010
	ΝΑΙ
	
	

	
	GB/T 3785.2-2010
	ΝΑΙ
	
	

	
	IEC 60651:1979
	ΝΑΙ
	
	

	
	IEC 60804:2000
	ΝΑΙ
	
	

	
	IEC 61672-1:2013
	ΝΑΙ
	
	

	
	ANSI S1.4-1983
	ΝΑΙ
	
	

	
	ANSI S1.43-1997
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	
	
	

	
	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: 4 Μπαταρίες τύπου ΑΑ 1.5 V
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: 12 V
	ΝΑΙ
	
	

	
	USB: 5V / 1Α
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διάρκεια Μπαταρίας: τουλάχιστον 10 ώρες συνεχούς χρήσης
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΞΟΔΟΙ ΤΑΣΗΣ
	
	
	

	
	AC 5V RMS
	ΝΑΙ
	
	

	
	DC 10mV/dB
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	
	Διαστάσεις: 70x300x36 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 620 g (μαζί με μπαταρίες)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
	
	
	

	
	Ρυθμιζόμενο Σύστημα Συναγερμού
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αλεξήνεμο θορύβου (σφαίρα αφρού)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Καλώδιο διασύνδεσης USB
	ΝΑΙ
	
	

	
	Λογισμικό Υπολογιστή
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τροφοδοτικό
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θήκη Μεταφοράς
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	   4
	Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης.
	ΝΑΙ
	
	

	   5
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	
	
	


[bookmark: _Toc170302432]ΤΜΗΜΑ  15 - Λογισμικό γεωτεχνικής μηχανικής  & λογ. Μοντελοποίησης , δύο (2) τεμάχια:

Υποτμήμα 15.1 Λογισμικό γεωτεχνικής μηχανικής

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Λογισμικό γεωτεχνικής μηχανικής
	ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Άδεια χρήσης λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των σχηματισμών, εκτίμηση ευστάθειας, και λοιπών γεωτεχνικών προβλημάτων. 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων τύπου PLAXIS 2D για δισδιάστατη ανάλυση παραμορφώσεων, ροής νερού και ευστάθειας στη γεωτεχνική μηχανική. 

	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	To λογισμικό να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	




Υποτμήμα 15.2 Λογισμικό μοντελοποίησης

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Λογισμικό  Μοντελοποίησης
	ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Άδεια χρήσης λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των σχηματισμών, εκτίμηση ευστάθειας, και λοιπών γεωτεχνικών προβλημάτων. 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Λογισμικό αριθμητικής μοντελοποίησης τύπου RS2 2D για τη γεωτεχνική ανάλυση της συμπεριφοράς εδαφών και πετρωμάτων χρησιμοποιώντας ποικιλία κριτηρίων αστοχίας.

	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	To λογισμικό να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	



[bookmark: _Toc170302433]ΤΜΗΜΑ  16 - Λογισμικό σχεδιασμού και εκτίμησης αποθεμάτων, ένα (1) τεμάχιο:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Ανανέωση αδειών (10 +1) προγράμματος σχεδιασμού Υπαίθριων και Υπόγειων εκμεταλλεύσεων
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Το πρόγραμμα πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες (modules) 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εκτύπωση και σχεδιασμός χαρτών, με λεζάντες κλπ. (Ploting)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βασική Στατιστική Ανάλυση (Basic Statistics)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σχεδιασμός ογκομετρικών Μοντέλα (Block Modeling)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σχεδιασμός Διάτρησης Ανατίναξης (Drill and Blast)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Dynamic Shells
	ΝΑΙ
	
	

	
	Γεωστατιστική Ανάλυση (Geostatistics)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υπολογισμός περιεκτικοτήτων (Grade Calculations)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Graphical Sequencer
	ΝΑΙ
	
	

	
	Interpolator
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εργαλεία διακριτοποίησης (Mesh Tools)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων και Αποθέσεων (Pit and Dump Design)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σχεδιασμός Δρόμων (Road Design)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σχεδιασμός Στερεών (Solids Modeling)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σχεδιασμός Θαλάμων/Μετώπων Υπογείων (Stope Design Tools)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βελτιστοποίηση Υπογείων Θαλάμων (Stope Optimization)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δημιουργία Αναφορών (String Reports)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Structural Suite
	ΝΑΙ
	
	

	
	Surface & U/G Surveying 
	ΝΑΙ
	
	

	
	 U/G Ring Design
	ΝΑΙ
	
	

	Βασικά Χαρακτηριστικά Ογκομετρικού Μοντέλου (Block Modeling Module) 
Το ογκομετρικό μοντέλο (Block Model, [BM] που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να έχει οκταεδρική δομή  octree sub-division and «free block model» ώστε να επιτρέπει την εισαγωγή και επεξεργασία μοντέλων από άλλα αντίστοιχα μεταλλευτικά προγράμματα. Η μέθοδος  octree sub-division, είναι μια μέθοδος υποδιαίρεσης όγκων (blocks)  sub-blocking,  τέτοια που τα αρχικά (parent) blocks πρέπει να υποδιαιρούνται σε κλάσματα του 1⁄2n , π.χ. 1⁄2 , 1⁄4 , 1⁄8 , κλπ. Η διακριτοποίηση των blocks πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητο ώστε ο αριθμός τους να παραμένει ο μικρότερος δυνατός. Το [BM] πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να συγχωνεύει (agglomerate) τα blocks στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό έτσι ώστε το μέγεθος του τελικού [BM] να είναι το μικρότερο δυνατό. Τα πεδία του [BM] θα πρέπει είναι τύπου «Calculate” δηλαδή να έχουν την δυνατότητα να υπολογίζονται μόνο όταν το αντίστοιχο πεδίο χρησιμοποιείται. Τέλος τα BMs πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζονται σε οποιοδήποτε καρτεσιανό τεταρτημόριο ( I, II, III and IV) χωρίς τη χρήση αρνητικών συντεταγμένων. 

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας

	1
	Λειτουργικό σύστημα: Microsoft® Windows® 10 64-bit versions 2004, 20H2, and 21H1
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Μνήμη: 8 GB
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Επεξεργαστής:  i5 2.3 GHz quad core 64-bit Microprocessor
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τύπος δίσκου:  7200 RPM SATA II
	ΝΑΙ
	
	

	5
	 Κάρτα Γραφικών:  Nvidia GeForce® GTX series or similar card
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	

	Πρόκειται για 10ετή ανανέωση (όχι νέα άδεια) υπάρχοντος λογισμικού, του «GEOVIA Surpac™» κατασκευαστής και προμηθευτής του συγκεκριμένου λογισμικού είναι η εταιρεία DASSAULT SYSTEMES SE και το οποίο χρησιμοποιείται από τη σχολή τα τελευταία 20 χρόνια στο πλαίσιο του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.  



[bookmark: _Toc170302434]ΤΜΗΜΑ 17 - Λογισμικό επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων- Radar Software, ένα (1) τεμάχιο:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Λογισμικό επεξεργασίας  δορυφορικών εικόνων
	Ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1.1
	Να διαθέτει  περιβάλλον οπτικοποίησης για προβολή και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Να υποστηρίζει εισαγωγή εικόνων από σαρωμένο φιλμ και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και ψηφιακές εικόνες από διάφορους δορυφόρους.
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Να περιλαμβάνει  αυτόνομη εφαρμογή που βοηθά τους χρήστες να δημιουργούν ψηφιδωτά υψηλής ποιότητας, η οποία να διαθέτει λειτουργίες για την αφαίρεση σημείων (περιοχές παραμόρφωσης), τη δημιουργία περικοπών, εξισορρόπηση χρωμάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Να διαθέτει διεπαφή γραμμής εντολών για προγραμματισμό και εκτέλεση πολύπλοκων διαδικασιών επεξεργασίας εικόνας.
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Να υποστηρίζει εφαρμογές φωτογραμμετρίας.
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Να διαθέτει εργαλείο για την πραγματοποίηση ταξινόμησης εικόνων (image classification).
	ΝΑΙ
	
	

	1.7
	Να διαθέτει εργαλείο για την δημιουργία ορθοφωτογραφιών (Ortho Production Toolkit).
	ΝΑΙ
	
	

	1.8
	Να διαθέτει εργαλείο για την ανίχνευση αλλαγών (Change Detection) μεταξύ εικόνων.
	ΝΑΙ
	
	

	1.9
	Να διαθέτει εργαλείο για πρόσβαση σε διαθέσιμους αλγόριθμους ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων.

	ΝΑΙ
	
	

	1.10
	Να διαθέτει Python API (Application programming interface) για  προγραμματισμό πολύπλοκων διαδικασιών επεξεργασίας εικόνας.
	ΝΑΙ
	
	

	1.11
	Να υποστηρίζει εξαγωγή χαρτών σε μορφές  Adobe Illustrator, JPEG, JPEG 2000, PCIDSK, TIFF,  BMP, EMF και Google Earth (KML ή KMZ)
	ΝΑΙ
	
	

	2
	EΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	2.1
	Να συμπεριλαμβάνεται άδεια λειτουργίας διάρκειας (3) ετών.
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνικό τμήμα και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη.
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) χειριστών του εργαστηρίου.
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης.
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 18 - Plotter μεγέθους χαρτιού 36in, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Plotter
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	[bookmark: _Hlk196331040]Τύπου HP DesignJet T950 36-in Multifunction Printer (2Y9H3A)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κατηγορία: Plotters
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστηριζόμενες Λειτουργίες: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγεθος Χαρτιού: 36"
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αριθμός Μελανιών: 4
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση Εκτύπωσης: 2400x1200 dpi
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνδεσιμότητα: Ethernet - Gigabit (1000Base-T), Wireless - Wi-Fi 802.11b/g/n
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μνήμη: 2 GB ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση Σαρωτή: 600 dpi
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χειρισμός Χαρτιού: Τροφοδότηση Φύλλων
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τροφοδότηση Ρολού: Αυτόματος Κόπτης - (Automatic horizontal cutter)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρόνος εκτύπωσης (οικονομική λειτουργία, απλό χαρτί A1): 21 δευτ./ σελίδα
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητα εκτύπωσης (οικονομική λειτουργία, απλό χαρτί A1): 120 εκτυπώσεις A1 ανά ώρα
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητα γραμμικής σάρωσης: Έως 3,81 cm/ δευτ. (έγχρωμη, 200 dpi), έως 11,43 cm/ δευτ. (κλίμακα του γκρι, 200 dpi)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύποι μελάνης: Pigment-based (C, M, Y, mK)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Non-printable area (cut-sheet): 5 x 5 x 5 x 5 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ελάχιστο πλάτος γραμμής: 0,02 mm (via raster driver)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ακρίβεια γραμμών: ± 0.1%
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση σάρωσης οπτική: Έως 600 dpi
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος σαρωτή: Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων, CIS (Contact Image Sensor), media jam detection sensor, front feed scanning method
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγεθος σάρωσης μέγιστο: 914 mm x 2,77 m
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγεθος σάρωσης ελάχιστο: 127 x 127 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ρυθμίσεις σμίκρυνσης / μεγέθυνσης αντιγράφου: 50 έως
400%
	ΝΑΙ
	
	

	
	Media sizes standard (rolls, metric system): 369 to 914 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Media sizes supported: Input tray: A4, A3, Manual feed: A4, A3, A2, A1, A0
	ΝΑΙ
	
	

	
	Media sizes custom: Input tray: 210 x 279 to 305 x 457 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Manual feed: 210 x 279 to 914 x 1676 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εξωτερική διάμετρος ρολού: 140mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πάχος μέσων: Μέχρι 0,8 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Printing path: Wi-Fi Direct, remote printing, print from USB pen drive, Apple AirPrint and HP app for Android and iOS devices, Windows and macOS printer drivers, printing support for Chrome OS
	ΝΑΙ
	
	

	
	Print languages: TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
	ΝΑΙ
	
	

	
	Scan file format: JPEG, PDF, TIFF
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: HP ePrint, Apple Air Print, Wi-Fi Direct
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια 
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να
προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να
συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου
συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με νεότερα χαρακτηριστικά.
	NAI
	
	



ΤΜΗΜΑ 19 – Κάμερες:
Υποτμήμα 19.1 Σετ μικρής ευέλικτης επαγγελματικής κάμερας (action camera) για δημιουργούς, ένα (1) τεμάχιο:
	[bookmark: _Hlk197590944]Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Action Κάμερα
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	[bookmark: _Hlk196349404]Τύπου GoPro HERO 12 Black Creator Edition ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	NAI
	
	

	
	Αδιάβροχη: 10 m
	NAI
	
	

	
	Διαγώνιος Οθόνης: 2.27"
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος οθόνης: LCD οθόνες μπροστά και πίσω
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Κάρτας Μνήμης: microSD
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση Φωτογραφίας: 27 MP
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστη Ανάλυση Video: 5.3K/60 fps
	ΝΑΙ
	
	

	
	Bluetooth
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διάρκεια Μπαταρίας: έως 5 ώρες
	NAI
	
	

	
	Χωρητικότητα: 1720 mAh
	NAI
	
	

	
	Παρελκόμενα Συσκευασίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία / Καλώδιο φόρτισης / Curved Adhesive Mount / Mounting Buckle / Θήκη
	NAI
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηρίστηκα: HyperSmooth 6.0, κλείδωμα ορίζοντα 360ο, Field of View (FOV)
	NAI
	
	

	
	Wi-Fi
	NAI
	
	

	
	Ενσύρματη USB σύνδεση
	NAI
	
	

	
	Λογισμικό κάμερας
	NAI
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια 
	NAI
	
	


Υποτμήμα 19.2 Σετ συμβατό για μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα που διαθέτει Βάση στήριξης χειρός και Βάση στήριξης για κεφάλι και θήκη μεταφοράς (action camera), ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Σετ συμβατό για action κάμερα
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Τύπου GoPro Adventure Kit 3.0 for all Heroes ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της action κάμερας να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. 
	NAI
	
	

	
	Συμβατό σετ για μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα που διαθέτει Βάση στήριξης χειρός και Βάση στήριξης για κεφάλι και θήκη μεταφοράς
	NAI
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	


Υποτμήμα 19.3 Διπλός φορτιστής (Dual Charger) και δύο προηγμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Enduro συμβατός / ες για μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα (action camera), ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Διπλός φορτιστής για action κάμερα
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Τύπου GoPro Dual Charger + Batteries Enduro Hero 12/11/10/9 ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της action κάμερας να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	NAI
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια 
	NAI
	
	


Υποτμήμα 19.4 Πρόσθετος φακός ευρείας γωνίας με ποιότητα 4K60 συμβατός για μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα (action camera), ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Πρόσθετος φακός ευρείας γωνίας για action κάμερα
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Τύπου GoPro Max Lens Mod 2.0 (HERO12 Black)  ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της action κάμερας να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	NAI
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Max TimeWarp, Max
HyperSmooth
	NAI
	
	

	
	FOV κάμερας: 177°
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υδροφοβικός φακός
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανθεκτικό στις γρατσουνιές
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	



Υποτμήμα 19.5 Μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα (action camera) για λήψη βίντεο και φωτογραφίες 360°, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Μικρή επαγγελματική κάμερα για λήψεις 360°
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Τύπου GoPro Hero MAX 360  ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	NAI
	
	

	
	Αδιάβροχη: 5 m
	NAI
	
	

	
	Διαγώνιος Οθόνης: 2"
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Κάρτας Μνήμης: microSDHC / microSD / microSDXC
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση Φωτογραφίας: 16.6 MP
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστη Ανάλυση Video: 6K/30 fps
	ΝΑΙ
	
	

	
	Οπτικό Πεδίο: 360 deg.
	
	
	

	
	Τύπος Αισθητήρα: CMOS
	
	
	

	
	WiFi
	
	
	

	
	Bluetooth
	
	
	

	
	GPS
	
	
	

	
	Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion
	
	
	

	
	Διάρκεια Μπαταρίας: 2 ώρες
	
	
	

	
	Βάρος: 154 gr
	
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Max HyperSmooth, Max TimeWarp, Max SuperView, GPS, PowerPano 270ο, λήψη κανονικών ή 360° φωτογραφιών με υψηλή ευκρίνεια και σταθερότητα, voice-control
	
	
	

	
	Ενσωματωμένα μικρόφωνα: 6
	
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια
	
	
	


Υποτμήμα 19.6 Ευέλικτη βάση επέκτασης (από 23 έως 56 cm) συμβατή με μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα (action camera) για λήψη βίντεο και φωτογραφίες 360°, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Ευέλικτη βάση επέκτασης (από 23 έως 56 cm) συμβατή με μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα (action camera) για λήψη βίντεο και φωτογραφίες 360°
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Τύπου GoPro Hand Mount (MAX) (Grip & Tripod) ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της μικρής επαγγελματικής κάμερας για λήψεις 360° να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	NAI
	
	

	
	Βάση επέκτασης (από 23 έως 56 cm): ως πόλο επέκτασης (ασφαλίζεται στη θέση του με μια απλή περιστροφή) ή ως τρίποδο, το οποίο αναπτύσσεται άμεσα (quick-deploy)
	NAI
	
	

	
	Μαγνητικό κλείσιμο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αναδιπλούμενα πόδια
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	


Υποτμήμα 19.7 ΣΕΤ προστατευτικά (4) καλύμματα για την προστασία των δύο καμερών της μικρής ευέλικτης επαγγελματικής κάμερας (action camera) για λήψη βίντεο και φωτογραφίες 360°, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Ανταλλακτικά προστατευτικά (4) καλύμματα για την προστασία των δύο καμερών της μικρής ευέλικτης επαγγελματικής κάμερας (action camera) για λήψη βίντεο και φωτογραφίες 360°
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Τύπου GoPro Protective Lens Replacement (MAX) ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της μικρής επαγγελματικής κάμερας για λήψεις 360° να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	NAI
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια από τον προμηθευτή
	NAI
	
	


Υποτμήμα 19.8 Κάρτα μνήμης Micro SDHC / SDXC μεγέθους 512GB , δύο (2) τεμάχια:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Κάρτα μνήμης Micro SDHC / SDXC μεγέθους 512GB
	Δύο (2)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Τύπου Lexar Micro Sd High Performance 512GB
	NAI
	
	

	
	Τύπος κάρτας μνήμης: SDHC / SDXC
	NAI
	
	

	
	Χωρητικότητα: 512GB ή περισσότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Speed class: U3
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητα ανάγνωσης: 100MB/Sec (633x) ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος αντάπτορα: SD Card
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θερμοκρασίες Περιβάλλοντος: 0°C έως 70°C
	
	
	

	
	Θερμοκρασίες αποθήκευσης: -25°C έως 85°C
	
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Class 10, τεχνολογία UHS-I, συμβατή σε action camera
	
	
	

	
	Εγγύηση: 1 χρόνο 
	
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να
προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία.
	
ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου
συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	

ΝΑΙ
	
	

	5
	Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με νεότερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	


ΤΜΗΜΑ 20 - Τάμπλετ  με συμβατή γραφίδα και αποσπώμενο πληκτρολόγιο για εγκατάσταση λογισμικού και χρήση για 3D scanner, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Τάμπλετ με συμβατή γραφίδα και αποσπώμενο πληκτρολόγιο για εγκατάσταση λογισμικού και χρήση για υφιστάμενο 3D scanner
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Τάμπλετ
	
	
	

	
	Τύπου (Xiaomi Pad 7 Pro 11.2" 12GB/512GB WIFI - Gray) ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	NAI
	
	

	
	Διαγώνιος Οθόνης: 11.2"
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αναλογία οθόνης: 3:2
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνολογία Οθόνης: IPS
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση Οθόνης: 3.2K – 3200x2136pixels – 345ppi
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ρυθμός ανανέωσης: 144Hz adaptive AdaptiveSync Display
	ΝΑΙ
	
	

	
	Φωτεινότητα: 800 nits (peak)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Constrast Ratio 1500:1
	ΝΑΙ
	
	

	
	Γκάμα χρωμάτων: DCI-P3 support
	NAI
	
	

	
	Dolby Vision
	NAI
	
	

	
	Dolby Atmos
	NAI
	
	

	
	Xiaomi HyperAI
	NAI
	
	

	
	HDR support
	NAI
	
	

	
	Προσαρμόσιμη λειτουργία ανάγνωσης
	NAI
	
	

	
	Πιστοποίηση χαμηλού μπλε φωτός TÜV Rheinland (Λύση υλικού)
	NAI
	
	

	
	Πιστοποίηση TÜV Rheinland απουσίας τρεμοπαίγματος
	NAI
	
	

	
	Πίσω κάμερα: 50MP Main Camera + 2MP Depth camera (1/2.76", f/1.8, 0.64μm, 4k at 30/60fps, 1080p at 30/60fps, 720p at 30fps, HDR, PDAF)
	NAI
	
	

	
	Μπροστινή κάμερα: 32MP (1/3.6", f/2.2, 0.64μm, 1080p/720p at 30fps, HDR)
	NAI
	
	

	
	Συνδεσιμότητα: Wi-Fi7,802.11 a / b / g / n / ac / ax2,4 GHz Wi- Fi | 5 GHz Wi-Fi - Bluetooth - (v 5.4, AAC/LDAC/LHDC 5.0/LC3/Auracast)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Google Play, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Hall Sensor, e-Compass, Proximity sensor, Gyro Sensor
Fingerprint Sensor - Side-Mounted, Integrated in Power Button, Geomagnetic Sensor, Color Temperature sensor, IR Blaster, Flicker Sensor
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μπαταρία: 8850 mAh Li-Ion - Supports 67W wired fast charging
	ΝΑΙ
	
	

	
	Λειτουργικό σύστημα: Xiaomi HyperOS 2 (Android 15) ή νεότερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επεξεργαστής: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μνήμη RAM: 12GB - LPDDR5X ή περισσότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αποθηκευτικός χώρος: 512GB - UFS 4.0 ή περισσότερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρωματισμός: Gray
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαστάσεις: 251,22mmx172,42mmx6,18mm (ΥxΠxΒ)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 400 - 500gr.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατή γραφίδα
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπου: Xiaomi Focus Pen ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του τάμπλετ να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαστάσεις: 160mmx8,8mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 15,6 gr.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ευαισθησία πίεσης: 8192 επίπεδα πίεσης
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ρυθμός δειγματοληψίας αφής: 240Hz
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κουμπιά: κουμπί Spotlight, κουμπί λήψης στιγμιότυπου οθόνης, κουμπί εγγραφής.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατό αποσπώμενο πληκτρολόγιο ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του τάμπλετ να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπου: Pad 7 / 7 Pro Focus Keyboard
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος: Tablet Cover with Keyboard, Tablet Stand
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαστάσεις: (folded): 253.41 x 187.87 x 16.3 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 589g (+/- 10g)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Support angle: 0-124°
	ΝΑΙ
	
	

	
	πρόσθετα χαρακτηριστικά: οπίσθιος φωτισμός
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατός φορτιστής
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπου: Xiaomi 67W HyperCharge Combo (Type-A) ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του τάμπλετ να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος: USB Charger
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαστάσεις: (excl.prongs): 49.3 x 73 x 28 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Καθαρό Βάρος: 102g
	ΝΑΙ
	
	

	
	Port type: USB-A
	ΝΑΙ
	
	

	
	Input parameters: 100-240V~, 50/60Hz, 1.7A
	ΝΑΙ
	
	

	
	Normal Output: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W
	ΝΑΙ
	
	

	
	Fast Output: 5.0-20.0V ⎓ 6.2-3.25A, 67.0W (Max)
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να
προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. Tο λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να
συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	   4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να
συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου
συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	   5
	Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτά αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με νεότερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	


ΤΜΗΜΑ 21 - Συναρμολoγούμενος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, έξι (6) τεμάχια:
	[bookmark: _Hlk197593171]Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Συναρμολoγούμενος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
	Έξι (6)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Συναρμολόγηση Η/Υ με επεξεργαστή: CPU AMD Ryzen 7 7700 AM5/3.8 GHz/32 MB ή καλύτερο, Μητρική Κάρτα συμβατή με επεξεργαστή, Μνήμη RAM συμβατή με μητρική κάρτα, Κάρτα Γραφικών συμβατή με μητρική κάρτα και επεξεργαστή, Σκληρός Δίσκος SSD NVMe συμβατός με μητρική κάρτα, Σκληρός Δίσκος HDD για NAS επαγγελματική σειρά συμβατός με μητρική κάρτα, Τροφοδοτικό (PSU) συμβατό με τα προηγούμενα μέλη (Επεξεργαστή
Workstation, Μητρική κάρτα, Κάρτα γραφικών, Μνήμη ram, Σκληροί δίσκοι), Ψύχτρα συμβατή με μητρική κάρτα, επεξεργαστή και κάρτα γραφικών, Κουτί Υ/Η συμβατό με τα προηγούμενα μέλη ως προς τη χωροθέτηση τους εντός του,  Λειτουργικό Σύστημα
	NAI
	
	

	
	Επεξεργαστής: CPU AMD Ryzen 7 7700 AM5/3.8 GHz/32 MB ή αναβαθμισμένη έκδοσή του με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	Έξι  (6)
	
	

	
	Μοντέλο Επεξεργαστή: 7700 ή νεότερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Socket: AM5 ή νεότερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αριθμός Πυρήνων Eπεξεργαστή: 8 ή περισσότερους
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητα Επεξεργαστή: 3.80 GHz ή ταχύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Maximum Frequency: 5.3 GHz ή ταχύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Cache: 32 MB ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αρχιτεκτονική: 5 nm ή νεότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	64 Bit
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 3 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μητρική Κάρτα συμβατή με τον επεξεργαστή
	Έξι (6)
	
	

	
	Τύπου: Motherboard Asus PRIME A620M-A-CSM ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του επεξεργαστή να επιλεχθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Motherboard: M-ATX
	ΝΑΙ
	
	

	
	Chipset: A620
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κατασκευαστής Επεξεργαστή: AMD
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνολογία Επεξεργαστή: AMD Ryzen 7th Gen
	ΝΑΙ
	
	

	
	Socket: AM5
	ΝΑΙ
	
	

	
	Memory Slots: 4
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Μνήμης: DDR5
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγεθος Μνήμης: 128 GB
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητα Μνήμης: up to 6400+ MHz
	ΝΑΙ
	
	

	
	SATA III: 4xSATA III
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη Raid
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Raid: 0/1/10
	ΝΑΙ
	
	

	
	PCI - Express x 16: 1xPCI - Express x 16
	ΝΑΙ
	
	

	
	PCI Express 1x: 2xPCI Express 1x
	ΝΑΙ
	
	

	
	USB 2.0: 4xUSB 2.0
	ΝΑΙ
	
	

	
	USB 3.1 Type A: 2xUSB 3.1 Type A
	ΝΑΙ
	
	

	
	Expansion Slots: 2xM.2 PCIe connector
	ΝΑΙ
	
	

	
	Display Outputs: 1 x HDMI / 1 x VGA / 1 x DP
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κανάλια Ήχου: 7.1
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρες Ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	
	RJ45 LAN ports: 1
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστη ταχύτητα Δικτύου: 10/100/1000
	ΝΑΙ
	
	

	
	Lan Chipset: Gigabit Lan
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 3 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της κάρτας μνήμης δύναται να αλλάξουν εφόσον αλλάξει ο επεξεργαστής για λόγους συμβατότητας.
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Μνήμη RAM συμβατή με μητρική κάρτα
	Έξι (6)
	
	

	
	Τύπου: RAM Desktop Crucial 32GB 4800MHz DDR5 ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της μητρικής κάρτας να επιλεγεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	τύπος Μνήμης: DDR5 ή νεότερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγεθος Μνήμης: 32 GB ή περισσότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Bandwidth: PC5-38400 ή περισσότερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αριθμός Dimm: 1 x 32 GB
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συχνότητα: 4800MHz ή ταχύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Timings: 40-39-39
	ΝΑΙ
	
	

	
	Channel: Single
	ΝΑΙ
	
	

	
	Voltage: 1.1 V
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Designed with on-die ECC (ODECC)
	NAI
	
	

	
	Εγγύηση: 3 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δύναται να αλλάξουν εφόσον αλλάξει η μητρική κάρτα και ο επεξεργαστής για λόγους
συμβατότητας.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κάρτα Γραφικών συμβατή με μητρική κάρτα και επεξεργαστή
	Έξι (6)
	
	

	
	Τύπου: VGA Asus GeForce RTX 4060 Dual OC ή καλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Chipset: NVIDIA
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μοντέλο Κάρτας Γραφικών: RTX 4060 ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Direct X 12 ή αναβαθμισμένο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Memory Interface: 128bit ή περισσότερο
	NAI
	
	

	
	Μέγεθος Μνήμης: 8 GB ή μεγαλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητα Μνήμης: 17 Gbps ή ταχύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Μνήμης: GDDR6 ή νεότερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Έξοδοι: 3 x DP / 1 x HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	
	Maximum Displays: 4
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύνδεση: PCI Express 4.0
	ΝΑΙ
	
	

	
	Virtual Reality Ready
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού: 450 W
	ΝΑΙ
	
	

	
	Προτεινόμενη PSU: 550 W
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύνδεση Τροφοδοτικού: 1 x 8 pin
	ΝΑΙ
	
	

	
	OpenGL: OpenGL 4.6
	ΝΑΙ
	
	

	
	CUDA Core: 3072 ή περισσότερους
	ΝΑΙ
	
	

	
	Digital Max Resolution: 7680 x 4320
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαστάσεις: 227.2 x 123.24 x 49.6 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	OC mode: 2535 MHz
	ΝΑΙ
	
	

	
	Default mode: 2505 MHz (Boost)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 3 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σκληρός Δίσκος SSD NVMe συμβατός με μητρική κάρτα
	Έξι (6)
	
	

	
	Τύπου Corsair SSD MP600 PRO NH 2TB PCIe 4.0 M ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της μητρικής κάρτας να επιλεγεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος δίσκου: SSD NVMe
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης: 7000 MB/sec ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής: 5700 MB/sec ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	IOPS Read: 1.0M IOPS
	ΝΑΙ
	
	

	
	IOPS Write: 1.2M IOPS
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χωρητικότητα: 2 TB ή περισσότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύνδεση: PCI Express 4.0 ή καλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Μνήμης: 3D TLC ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 5 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σκληρός Δίσκος HDD για NAS επαγγελματική σειρά συμβατός με μητρική κάρτα
	έξι (6)
	
	

	
	Seagate HDD Ironwolf Pro 4TB 3.5" ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της μητρικής κάρτας να επιλεγεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χωρητικότητα: 4 TB ή περισσότερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Δίσκου: HDD
	ΝΑΙ
	
	

	
	Cache: 128 MB ή περισσότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητα Μεταφοράς: 220 MB/s ή περισσότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Maximum RPM: 7200 rpm ή περισσότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς: 6 Gbit/sec ή περισσότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγεθος Δίσκου: 3.5"
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύνδεση: SATA III
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά: τεχνολογία AgileArray, Error
Recovery Control, Dual Plane Balance, αισθητήρες RV, Power Management, τεχνολογία AcuTrac
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 5 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τροφοδοτικό (PSU) συμβατό με τα προηγούμενα μέλη
(Επεξεργαστή Workstation, Μητρική κάρτα, Κάρτα γραφικών, Μνήμη ram, Σκληροί δίσκοι)
	Έξι (6)
	
	

	
	Τύπου: Corsair RM850x power supply unit 850 W 24-pin ATX ATX Black ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση σε επεξεργαστή, μητρική κάρτα, κάρτα  γραφικών μνήμη ram, σκληροί δίσκοι να επιλεγεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος: ATX12V
	ΝΑΙ
	
	

	
	Παρεχόμενη Ισχύς: 850 W
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πιστοποίηση: 80+ Gold
	ΝΑΙ
	
	

	
	DC Output +3,3V: 25 A
	ΝΑΙ
	
	

	
	DC Output +5V: 25 A
	ΝΑΙ
	
	

	
	DC Output +12V1: 70.8 A
	ΝΑΙ
	
	

	
	Efficiency: 90%
	ΝΑΙ
	
	

	
	PFC: Ενεργό
	ΝΑΙ
	
	

	
	Voltage: 100-240 V
	ΝΑΙ
	
	

	
	Main connector (20+4 Pin): 1
	ΝΑΙ
	
	

	
	PCI-E (6 Pin): 2
	ΝΑΙ
	
	

	
	SATA: 6
	ΝΑΙ
	
	

	
	Molex Connectors (4 Pin): 4
	ΝΑΙ
	
	

	
	Floppy (Y-cable): 2
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αποσπώμενα Καλώδια
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανεμιστήρας: 135 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Λοιπά χαρακτηριστικά: Προστασία: Over Current Protection, Over Power Protection, Short Circuit Protection, Προστασία Υπερθέρμανσης
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 10 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού δύναται να αλλάξουν εφόσον αλλάξει η μητρική κάρτα, ο επεξεργαστής, η κάρτα γραφικών, η μνήμη ram και οι σκληροί δίσκοι για λόγους συμβατότητας.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ψύχτρα συμβατή με μητρική κάρτα, επεξεργαστή και κάρτα γραφικών
	Έξι (6)
	
	

	
	Τύπου: CPU Cooler Be Quiet! Dark Rock 4 ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση σε επεξεργαστή, μητρική κάρτα, κάρτα γραφικών να επιλεχθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Ψύξης: Αερόψυξη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Socket: AM5
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 920 gr.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αριθμός Ανεμιστήρων: 1 ή περισσότερους
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγεθος Ανεμιστήρα: 12 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Maximum Επίπεδο Θορύβου: 21.0 dB
	ΝΑΙ
	
	

	
	Minimum Επίπεδο Θορύβου: 10.0 dB
	ΝΑΙ
	
	

	
	Maximum RPM: 1400 rpm (±10%)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αριθμός Heat Pipe: 6
	ΝΑΙ
	
	

	
	Bearing Type: Fluid Dynamic
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ύψος Heatsink: 15.95 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 3 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της ψύχτρας δύναται να αλλάξουν εφόσον αλλάξει η μητρική κάρτα, ο επεξεργαστής, η κάρτα γραφικών, η μνήμη ram και οι σκληροί δίσκοι για λόγους συμβατότητας.
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Κουτιού Υ/Η συμβατό με τα προηγούμενα μέλη ως προς τη χωροθέτηση τους εντός του
	Έξι (6)
	
	

	
	Case Corsair 4000D RGB Airflow TG ή σε περίπτωση προσφερθούν αναβαθμισμένες εκδόσεις των μελών να επιλεχθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος motherboard: M-ATX
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατός τύπος Socket: AM5
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγεθος: Midi Tower
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υλικό κατασκευής: Tempered Glass / Steel / Πλαστικό
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαστάσεις: Μέγιστο μήκος κάρτας γραφικών: 36 cm, Μήκος: 45.3 cm, Πλάτος: 23 cm, Ύψος: 46.6 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εσωτερικές Θέσεις 3,5": 2
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εσωτερικές Θέσεις 2,5": 2
	ΝΑΙ
	
	

	
	PCI Expansion Slots: 7
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μπροστινοί ανεμιστήρες: 3x120 mm / 2x140 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πίσω ανεμιστήρες: 1x120 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επάνω ανεμιστήρες: 2x120 mm / 2x140 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Προεγκατεστημένοι ανεμιστήρες: 3x120 mm Μπροστά
	ΝΑΙ
	
	

	
	Front Panel I/Os: 1x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 3.2 Type-C Gen 2, Combo Jack
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρώμα: Μαύρο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Cable Management
	ΝΑΙ
	
	

	
	Dust filter
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του κουτιού δύναται να αλλάξουν εφόσον αλλάξει η μητρική κάρτα, ο επεξεργαστής, η κάρτα γραφικών, η μνήμη ram και οι σκληροί δίσκοι για λόγους συμβατότητας.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Windows 11 pro 64-bit Greek/Eng
	Έξι (6)
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να
προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να
συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	   4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να
συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου
συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	   5
	Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με νεότερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	






Τμήμα 22 – Οθόνες
Υποτμήμα 22.1 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 32΄΄ με ανάλυση 4K, ενσωματωμένα ηχεία, κάμερα και τηλεχειριστήριο με δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης θέασης, τρία (3) τεμάχια:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 32΄΄ με ανάλυση 4K, ενσωματωμένα ηχεία, κάμερα και τηλεχειριστήριο με δυνατότητα
οριζόντιας και κατακόρυφης θέασης
	τρία (3)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Τύπου: Samsung Smart Monitor 32" M8 4K ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαγώνιος Οθόνης: 32" ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Οθόνης: VA ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση: 3840 x 2160 ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρόνος Απόκρισης: 4 ms ή ταχύτερος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συχνότητα: 60 Hz ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Απεικόνιση: 16:9
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αντίθεση: 3000:1
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστη φωτεινότητα: 400 cd/m²
	ΝΑΙ
	
	

	
	Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη): 178 / 178
	ΝΑΙ
	
	

	
	Είσοδοι Εικόνας: HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρες USB: 2xUSB,1xUSB-C
	ΝΑΙ
	
	

	
	Pivot
	ΝΑΙ
	
	

	
	Tilt
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ρύθμιση Ύψους
	ΝΑΙ
	
	

	
	Λειτουργία PIP (PC)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πλάτος: 71.3 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ύψος (με βάση): 57.5 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάθος (με βάση): 20.3 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 6.7 kg
	ΝΑΙ
	
	

	
	Είδος: Smart Monitor
	ΝΑΙ
	
	

	
	Usb Media Player
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ενσωματωμένα Ηχεία
	ΝΑΙ
	
	

	
	Παρελκόμενα Συσκευασίας: 1 x Καλώδιο Τροφοδοσίας / 1 x Καλώδιο USB Type-C
	ΝΑΙ
	
	

	
	πρόσθετες λειτουργείες: Adaptive Picture, Adaptive Sound+, Wireless DeX, AirPlay, λειτουργικό σύστημα Tizen με Smart Hub, Auto Source Switch+, Ultrawide Game View, Wi-Fi 5, Bluetooth® 5.2, ενσωματωμένα ηχεία, τηλεχειριστήριο, κάμερα
	

ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	



Υποτμήμα 22.2 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή UltraSharp 32΄΄ με ανάλυση 4K ρυθμιζόμενο ύψος και δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης θέασης, τρία (3) τεμάχια:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή UltraSharp 32΄΄ με ανάλυση 4K ρυθμιζόμενο ύψος και δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης θέασης
	τρία (3)
	
	


	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Τύπου: Dell Monitor 32” U3223QE 4K ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαγώνιος Οθόνης: 32" ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Οθόνης: IPS ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση: 3840 x 2160 ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρόνος Απόκρισης: 8ms ή ταχύτερος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συχνότητα: 60Hz ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αντίθεση: 2000:1
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστη φωτεινότητα: 400 cd/m²
	ΝΑΙ
	
	

	
	Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη): 178 / 178
	ΝΑΙ
	
	

	
	Είσοδοι Εικόνας: 1xHDMI,1xDP
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρες USB: 4xUSB,1xUSB-C
	ΝΑΙ
	
	

	
	Έξοδοι Ήχου: 1xΈξοδος Ακουστικών
	ΝΑΙ
	
	

	
	Pivot
	ΝΑΙ
	
	

	
	Tilt
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ρύθμιση Ύψους
	ΝΑΙ
	
	

	
	Swivel
	ΝΑΙ
	
	

	
	Λειτουργία PIP (PC)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πλάτος: 71.4 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ύψος (με βάση): 47 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάθος (με βάση): 23.41 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 10.4 kg
	ΝΑΙ
	
	

	
	Είδος: Monitor
	ΝΑΙ
	
	

	
	VESA: 100 x 100
	ΝΑΙ
	
	

	
	Παρελκόμενα Συσκευασίας: 1 x Καλώδιο Τροφοδοσίας / 1 x Καλώδιο USB Type-C / 1 x Καλώδιο Type-C σε Type-A
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσθετες λειτουργείες: 98% DCI-P3, VESA DisplayHDR 400, ComfortView Plus, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Display Stream Compression, EnergyStar, TCO Certified Edge, EPEAT Gold
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 3 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	





Υποτμήμα 22.3 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή OLED Curved με ανάλυση UWQHD (3440 x 1440) καμπυλότητα 1800R, ρυθμό ανανέωσης 175Hz και εργονομική βάση, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή OLED Curved με ανάλυση UWQHD (3440 x 1440) καμπυλότητα 1800R, ρυθμό ανανέωσης 175Hz και
εργονομική βάση
	ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Τύπου: Samsung Monitor 34" Odyssey G8 OLED ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαγώνιος Οθόνης: 34" ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Οθόνης: OLED ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση: 3440 x 1440 ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρόνος Απόκρισης: 0.03ms ή ταχύτερος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συχνότητα: 175Hz ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Απεικόνιση: 21:9
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αντίθεση: 1000000:1
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστη φωτεινότητα: 250 cd/m²
	ΝΑΙ
	
	

	
	Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη): 178 / 178
	ΝΑΙ
	
	

	
	Είσοδοι Εικόνας: Ναι
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρες USB: 2xUSB-C
	ΝΑΙ
	
	

	
	Pivot
	ΝΑΙ
	
	

	
	Tilt
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ρύθμιση Ύψους
	ΝΑΙ
	
	

	
	Λειτουργία PIP (PC)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πλάτος: 81.36 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ύψος (με βάση): 52.20 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάθος (με βάση): 19.30 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 7.5kg
	ΝΑΙ
	
	

	
	Είδος: Monitor / Smart Monitor
	ΝΑΙ
	
	

	
	VESA: 100 x 100
	ΝΑΙ
	
	

	
	AMD FreeSync
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ενσωματωμένα Ηχεία
	ΝΑΙ
	
	

	
	VESA: 100 x 100
	ΝΑΙ
	
	

	
	Παρελκόμενα Συσκευασίας: 1 x Καλώδιο Τροφοδοσίας / 1 x Mini Display Port / 1 x Remote Controller
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσθετες λειτουργείες: OLED πάνελ με βαθμό καμπυλότητας 1800R, τεχνολογία Quantum Dot Color, Quantum Processor, AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, CoreSync, Core Lighting+, Εργονομική βάση
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 3 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	


	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία.

	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	   4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να
συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου
συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	   5
	Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με όμοια ή νεότερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 23 - Ολοκληρωμένα συστήματα Υπολογιστή – Αποθήκευσης:

Υποτμήμα 23.1 Επαγγελματικός Πύργος για εξωτερικούς σκληρούς (File Servers / NAS), ένα (1) τεμάχιo:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Επαγγελματικός Πύργος για εξωτερικούς σκληρούς (File Servers / NAS)
	Ένα (1)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Τύπου: Synology DiskStation DS723+ (2-Bay NAS) ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	NAI
	
	

	
	Αριθμός Σκληρών Δίσκων: 2
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρα Ethernet: 2xΘύρα Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητα Ethernet: 10/100/1000 Mbps
	ΝΑΙ
	
	

	
	USB 3.0: 1xUSB 3.0
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μοντέλο Επεξεργαστή: AMD Ryzen R1600 ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητα Επεξεργαστή: 3.10 GHz ή γρηγορότερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αριθμός Πυρήνων Eπεξεργαστή: 2 ή περισσότεροι
	ΝΑΙ
	
	

	
	RAM: 2 GΒ ή περισσότερο
	NAI
	
	

	
	64 Bit
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Synology DSM, file sharing, QuickConnect, δυνατότητα cloud
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 3 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	



Υποτμήμα 23.2 Σκληρός Δίσκος HDD για NAS επαγγελματική σειρά συμβατός με Επαγγελματικό πύργο NAS, δύο (2) τεμάχια:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Σκληρός Δίσκος HDD για NAS επαγγελματική σειρά συμβατός με Επαγγελματικό πύργο NAS
	δύο (2)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Τύπος: Seagate HDD Ironwolf Pro 16TB 3.5" ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του επαγγελματικού πύργος για εξωτερικούς σκληρούς (File Servers / NAS) να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν ίδιας ή μεγαλύτερης χωρητικότητας.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χωρητικότητα: 16 TB ή περισσότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Δίσκου: HDD
	ΝΑΙ
	
	

	
	Cache: 256 MB
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητα Μεταφοράς: 255 MB/s ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Maximum RPM: 7200 rpm ή μεγαλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς: 6 Gbit/sec ή μεγαλύτερος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγεθος Δίσκου: 3.5"
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύνδεση: SATA III
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά: τεχνολογία AgileArray, Error
Recovery Control, Dual Plane Balance, αισθητήρες RV, Power
Management, τεχνολογία AcuTrac
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	



	[bookmark: _Hlk200458212]ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να
προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να
συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	   4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να
συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου
συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	   5
	[bookmark: _Hlk196414057]Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με όμοια ή νεότερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
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Τμήμα 24 - Λάπτοπ & Περιφερειακά:
Υποτμήμα 24.1 Λάπτοπ Gaming  2 σε 1 13.4" με αποσπώμενο πληκτρολόγιο εντός της συσκευασίας, δύο (2) τεμάχια:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Λάπτοπ Gaming 2 σε 1 13.4" με αποσπώμενο πληκτρολόγιο εντός της συσκευασίας
	
δύο (2)
	
	

	Xαρακτηριστικά

	
	Gaming Λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13.4" με ανεξάρτητη κάρτα γραφικών και αποσπώμενο πληκτρολόγιο εντός της συσκευασίας
	NAI
	
	

	
	Τύπου Asus Rog Flow Z13 GZ302EA-RU011X Ryzen AI MAX+ 395/32GB/1TB Copilot ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος: Laptop Gaming, 2-in-1 Tablet PC
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαγώνιος Οθόνης: 13.4"
	ΝΑΙ
	
	

	
	[bookmark: 25PROC017004856_Διακήρυξη_144]Τύπος πάνελ οθόνης: ROG Nebula Display, IPS-level, Glossy display, DCI-P3:100%, Refresh Rate:180Hz, Adaptive-Sync, Pantone Validated
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση Οθόνης: 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio
	ΝΑΙ
	
	

	
	Support stylus
	ΝΑΙ
	
	

	
	Support Dolby Vision HDR
	ΝΑΙ
	
	

	
	Touch Display
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μοντέλο Επεξεργαστή: AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 Processor 3.0GHz (80MB Cache, up to 5.1GHz, 16 cores, 32 Threads), AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS  ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Μνήμη RAM: 32GB LPDDR5X 8000 on board, ή μεγαλύτερη
	NAI
	
	

	
	Τύπος Μνήμης: LPDDR5X ή νεότερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σκληρός Δίσκος: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD ή περισσότερος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κάρτα Γραφικών: AMD Radeon Graphics, Radeon 8060S Graphics, Ενσωματωμένη ή καλύτερη
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Κάμερα: 13MP camera and 5MP IR camera
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη Δικτύου: Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card ή νεότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ηχος: Smart Amp Technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification (for headphone), Built-in 3-microphone array, 2x 2W dual-force with Smart Amp Technology
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Λειτουργικό Σύστημα: Windows 11 Pro Gr/Eng
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνδέσεις: HDMI, USB 3.2, USB-C
	NAI
	
	

	
	Βάρος: 1.20 Kg (2.65 lbs)
	NAI
	
	

	
	Aura Sync Light Bar
	NAI
	
	

	
	Aura Sync
	NAI
	
	

	
	ENERGY STAR®
	NAI
	
	

	
	Συμπεριλαμβάνεται πληκτρολόγιο
	NAI
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	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαστάσεις: 30.0 x 20.4 x 1.30 ~ 1.49 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαστάσεις πληκτρολογίου: 30.0 x 20.6 x 0.55 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	




Υποτμήμα 24.2 Γραφίδα / Πένα, συμβατή με το υποτμήμα 24.1, δύο (2) τεμάχια:

	
Α/Α
	Είδος
	
Υποχρέωση
	
Απάντηση
	
Παραπομπή

	
	Γραφίδα / Πένα, συμβατή με το υποτμήμα 24.1
	
Δύο (2)
	
	

	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	

	
	

	
	Τύπου ASUS Pen 2.0 SA203H - active stylus - Bluetooth – black ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του Gaming Λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13.4" να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Ευαισθησία πίεσης: 4096 σημεία
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Μύτες στυλό: 2H, H, HB, B
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Σύζευξη: Bluetooth
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Λειτουργικά κουμπιά: ένα επάνω κουμπί και δύο πλαϊνά κουμπιά
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Χρώμα: Μαύρο
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Διαστάσεις: 176mm±0,3mm Ø10,0±0,1mm
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 16,5 g ± 10%
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Υλικό: στυλό: Πλαστικό / Κουμπί & Καπάκι στυλό: Μεταλλικό
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνολογία: MPP 2
	
ΝΑΙ
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ΝΑΙ
	
	

	
	Ένδειξη LED που δείχνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια
	
ΝΑΙ
	
	




Υποτμήμα 24.3 Λάπτοπ Επαγγελματικό 2 σε 1 13" με αποσπώμενο πληκτρολόγιο και γραφίδα, δύο (2) τεμάχια:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Επαγγελματικό Λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13" με συμβατό
αποσπώμενο πληκτρολόγιο, και συμβατή γραφίδα/πένα
	
δύο (2)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Επαγγελματικό Λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13"
	δύο (2)
	
	

	
	Τύπου: Microsoft Surface Pro Copilot+ PC (11th Edition) 13" Tablet (32GB/1TB/Snapdragon X Elite/Windows 11 Pro) Platinum ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ρυθμός Ανανέωσης: 120 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση οθόνης: 2880 x 1920 pixels
	ΝΑΙ
	
	

	
	Aspect ratio: 3:2
	ΝΑΙ
	
	

	
	Οθόνη (in): 13''
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χαρακτηριστικά Οθόνης: 10-point multi-touch, 120Hz, sRGB and Vivid, Dolby Vision IQ, Corning® Gorilla® Glass 5, Individually colour-calibrated display, Adaptive colour, Adaptive contrast
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επεξεργαστής: Qualcomm Snapdragon X Elite ή νεότερος ή άλλης αρχιτεκτονικής
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή3,8 GHz ή μεγαλύτερης
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σκληρός Δίσκος: 1000 GB ή περισσότερος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χαρακτηριστικά SSD: Αφαιρούμενη μονάδα αποθήκευσης σταθερής κατάστασης
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη
	ΝΑΙ
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	ΝΑΙ
	
	

	
	Μνήμη RAM: 32 GB ή περισσότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Μνήμης: DDR5 ή νεότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρες USB: 2X USB-C® / USB4® ports with support for: Charging , Data transfer, DisplayPort 1.4a, Surface Thunderbolt™ 4 Dock
	ΝΑΙ
	
	

	
	WiFi
	ΝΑΙ
	
	

	
	Bluetooth
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κάμερα: Quad HD front-facing Surface Studio Camera 1440p Quad HD camera with ultra-wide field of view, 10 MP Ultra HD rear-facing camera Windows Hello face authentication camera, Windows Studio Effects
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Ηχεία: 2 W stereo speakers with Dolby® Atmos®, Support for Bluetooth® LE Audio, Dual Studio Mics with voice focus
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επιπλέον Χαρακτηριστικά: Anodised aluminium, Microsoft Pluton TPM 2.0, Windows 11 Secured-core PC, Windows Hello face authentication with Enhanced Sign-in security, Wi-Fi 77 Bluetooth® Wireless 5.4 technology, Accelerometer Gyroscope Magnetometer Ambient colour sensor
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Λειτουργικό Σύστημα: Windows 11 Pro Gr/Eng
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	




Υποτμήμα 24.4 Αποσπώμενο πληκτρολόγιο και γραφίδα συμβατό με το υποτμήμα 24.3, δύο (2) τεμάχια:
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	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Αποσπώμενο πληκτρολόγιο και γραφίδα συμβατό με το υποτμήμα 24.3
	δύο (2)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Συμβατό αποσπώμενο πληκτρολόγιο
	δύο (2)
	
	

	
	Τύπου Surface Pro X Signature Keyboard πληκτρολόγιο ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του επαγγελματικού λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13" να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύνδεση: Ενσύρματη, Ασύρματη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Φωτιζόμενα πλήκτρα
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Είδος Πληκτρολογίου: Magnetic Interface
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επιπλέον Χαρακτηριστικά: Material: Alcantara
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θέση για γραφίδα
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 1 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατή γραφίδα / πένα
	δύο (2)
	
	

	
	Τύπου Surface Slim Pen 2 Bundle Black ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του επαγγελματικού λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13" να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ευαισθησίας πίεσης: 4096 σημεία
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύνδεση: Bluetooth
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρήση: Tablet
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 1 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	



Υποτμήμα 24.5 Hub με Type-C συμβατό με το υποτμήμα 24.3, δύο (2) τεμάχια:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Hub με Type-C συμβατό με το υποτμήμα 24.3
	δύο (2)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Τύπου Fazn RGB pro Type C Hub 8-in-1 ή καλύτερο συμβατό με της θύρες του επαγγελματικού λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13"
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρα σύνδεσης με λάπτοπ: USB-C
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρα USB 3.0: 3xUSB 3.0
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρα USB-C: 1xUSB-C
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρα HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρα Ethernet: 1 x RJ45-10/100/1000
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρα καρτών μνήμης TF
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρα καρτών μνήμης SD
	ΝΑΙ
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	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να
προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	
ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται
υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να
συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου
συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	

ΝΑΙ
	
	

	5
	Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με όμοια ή νεότερα χαρακτηριστικά
	
ΝΑΙ
	
	




Υποτμήμα 24.6 UPS για απρόσκοπτη τροφοδοσία νέων και υφιστάμενων Η/Υ και fileserver / 
NAS, οχτώ (8) τεμάχια:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	UPS για απρόσκοπτη τροφοδοσία νέων και υφιστάμενων Η/Υ και
fileserver / NAS
	Οκτώ (8)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Τύπου 2200VA 230V
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κατηγορία: 1,32kW/ 2.200VA
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος: Line Interactive
	ΝΑΙ
	
	

	
	LCD panel with a smart multi-functional button
	ΝΑΙ
	
	

	
	Boost and buck AVR
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να διαθέτει φορτιστή ≥0.7Α. Χρόνος επαναφόρτισης
μπαταριών 8h for 90%
	ΝΑΙ
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	ΝΑΙ
	
	

	
	Μπαταρίες 2x 12.0V/9.0Ah
	ΝΑΙ
	
	

	
	Έξοδοι Schuko: 4
	ΝΑΙ
	
	

	
	Input Voltage Range 162-290 VAC
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 10.8kg
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστες Διαστάσεις 148(W)X 178(H)X298(D)mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	IEC 62040-3 classification VI-SY-333
	ΝΑΙ
	
	

	
	Απόδοση >=95,7
	
ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηρίστηκα: λογισμικό προστασία από
υπερτάσεις γραμμής δεδομένων, RJ-11 Port, RJ-45 Port (100mbit)Ethernet Protection
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή η του επίσημου διανομέα στην Ελλάδα για την υποστήριξη του προσφερόμενου UPS και να δέχεται επέκταση εγγύησης εφόσον απαιτηθεί.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ο Κατασκευαστής να έχει έδρα εγκατεστημένη σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης. Να αποδεικνύετε με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου διανομέα στην Ελλάδα.
	ΝΑΙ
	
	




Υποτμήμα 24.7 – Ασύρματο εργονομικό ποντίκι με αισθητήρα 8K dpi, επτά (7) τεμάχια:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Ασύρματο εργονομικό ποντίκι με αισθητήρα 8K dpi
	επτά (7)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Τύπου Logitech Mouse MX Master 3s Graphite ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Σύνδεσης: Ασύρματο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύζευξη: Bluetooth ή μέσω του δέκτη USB
	ΝΑΙ
	
	







	
	[bookmark: 25PROC017004856_Διακήρυξη_154]Τεχνολογία Ανάγνωσης: Laser (Darkfield)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγιστο Dpi: 8000
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πλήκτρα: 7
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πλήκτρα πλοήγησης Internet
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κατευθύνσεις Τροχού Κύλισης: 4
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρήση: Desktop
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρώμα: Graphite Black
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηρίστηκα: 90% λιγότερος θόρυβος, αθόρυβος ηλεκτρομαγνητικός τροχός κύλισης MagSpeed, εργονομικός σχεδιασμός παλάμης, Γρήγορη φόρτιση
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	




Υποτμήμα 24.8 Ασύρματο και φωτιζόμενο πληκτρολόγιο χαμηλού προφίλ με στήριγμα παλάμης, Έξι (6) τεμάχια:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Ασύρματο και φωτιζόμενο πληκτρολόγιο χαμηλού προφίλ με στήριγμα παλάμης
	έξι (6)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Τύπου Logitech Πληκτρολόγιο MX Keys S Graphite with Palm Rest ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύνδεση: Bluetooth
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύζευξη: Bluetooth Low Energy ή δέκτη Logi Bolt
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Switch: Μεμβράνης
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διάταξη Πλήκτρων: Αγγλικά / Αριθμητικά
	ΝΑΙ
	
	

	
	Φωτιζόμενα Πλήκτρα
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Πληκτρολογίου: Full Size
	ΝΑΙ
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	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρήση: Desktop
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ειδικά Χαρακτηριστικά: Στήριγμα Καρπών / Multi-Device
(Πληκτρολόγιο)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ρυθμιζόμενο Ύψος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά: έξυπνο οπίσθιο φωτισμό που ανάβει καθώς τα δάχτυλά σου πλησιάζουν το πληκτρολόγιο, αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας για προσαρμογή στο φως της ημέρας, δημιουργία συντομεύσεων με χρήση
παρεχόμενου λογισμικού, επαναφορτιζόμενο μέσω USB-C
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	



Υποτμήμα 24.9 Σετ πληκτρολόγιου, ποντικιού, webcam και σετ ακουστικών & μικροφώνου συμβατά για σταθερούς υπολογιστές, έξι (6) τεμάχια:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Σετ πληκτρολόγιου, ποντικιού, webcam και σετ ακουστικών &
μικροφώνου συμβατά για σταθερούς υπολογιστές
	έξι (6)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Σύνδεση: Ενσύρματη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διάταξη Πλήκτρων: Αγγλικά / Ελληνικά
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρήση: Desktop
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρώμα: Μαύρο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ρυθμιζόμενο Ύψος πληκτρολογίου
	ΝΑΙ
	
	

	
	Παρελκόμενα συσκευασίας: εργονομικό πληκτρολόγιο, εργονομικό ποντίκι, webcam κάμερα, σετ ακουστικών & μικροφώνου.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 2 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	





Υποτμήμα 24.10 – Εξωτερικός σκληρός δίσκος 3.5΄΄ μεγέθους 18TB και HUB με θύρες USB-C & USB-A 3.0 για φόρτιση και σύνδεση συσκευών, δύο (2) τεμάχια:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	[bookmark: 25PROC017004856_Διακήρυξη_156]Εξωτερικός σκληρός δίσκος 3.5΄΄ μεγέθους 18TB και HUB με θύρες
USB-C & USB-A 3.0 για φόρτιση και σύνδεση συσκευών
	δύο (2)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Τύπου Seagate Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 3.5 18TB One Touch HUB ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χωρητικότητα: 18 TB ή περισσότερη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Είδος: Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγεθος Δίσκου: 3.5"
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύνδεση: USB 3.2 Gen 1
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τροφοδοσία Ρεύματος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά: προστασία κωδικού, USB-C, USB-A 3.0, συμβατότητα με Windows και Mac, ενσωματωμένο παρεχόμενο λογισμικό συγχρονισμού των δεδομένα και κρυπτογράφησης περιεχόμενου του σκληρού
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 3 χρόνια
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να
προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	
ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται
υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να
συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου
συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	

ΝΑΙ
	
	

	5
	Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με όμοια ή νεότερα χαρακτηριστικά.
	
ΝΑΙ
	
	





ΤΜΗΜΑ 25 Φορητή οθόνη σχεδίασης
Υποτμήμα 25.1 Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 17" με γραφίδα με συμβατό βραχίονα, ένα (1) τεμάχιο:
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 17" με γραφίδα με συμβατό βραχίονα οθόνη: VESA 75 x 75 mm για περιστροφή 180 μοιρών
	
ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 17" με γραφίδα
	ένα (1)
	
	

	Τύπου: Wacom Cintiq Pro 17 Γραφίδα Σχεδίασης με Όθονη 4K 17" ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	

	Τύπος: Pen Display
	ΝΑΙ
	
	

	Χρώμα: Μαύρο
	ΝΑΙ
	
	

	Βάρος: 1900 gr
	ΝΑΙ
	
	

	Διαγώνιος Οθόνης: 17 "
	ΝΑΙ
	
	

	Ανάλυση Οθόνης: 3840 x 2160 pixels
	ΝΑΙ
	
	

	Ρυθμός ανανέωσης: 120HZ, 8ms
	ΝΑΙ
	
	

	Πρόσθετα χαρακτηριστικά οθόνης: Υποστήριξη 88% Adobe RGB, 99% DCI-P3, HDR
	ΝΑΙ
	
	

	Τροφοδοσία Πένας: Χωρίς Μπαταρία
	ΝΑΙ
	
	

	Επίπεδο Πίεσης πένας: 8192
	ΝΑΙ
	
	

	Multi-touch
	ΝΑΙ
	
	

	Λειτουργία πολλαπλής αφής: 10 σημείων
	ΝΑΙ
	
	

	Παροχή Ρεύματος: Εξωτερική Παροχή Ρεύματος
	ΝΑΙ
	
	

	Συνδεσιμότητα: Displayport, HDMI, USB
	ΝΑΙ
	
	

	Συμβατότητα: Mac OS, Windows
	ΝΑΙ
	
	

	Ενεργή Επιφάνεια: Πλάτος 215mm, Μήκος 382mm
	ΝΑΙ
	
	

	Διαστάσεις: Μήκος 410mm, Πλάτος 266mm, Πάχος 22mm
	ΝΑΙ
	
	

	Έξυπνα πλήκτρα ExpressKey
	ΝΑΙ
	
	

	Εγγύηση: 1 χρόνος
	ΝΑΙ
	
	

	Συμβατό βραχίονα οθόνη: VESA 75 x 75 mm για περιστροφή 180 μοιρών
	ένα (1)
	
	

	Τύπου: Wacom Cintiq Pro 17 Βάση Tablet Γραφείου σε Μαύρο χρώμα ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση Φορητής επαγγελματικής οθόνης σχεδίασης (Digitizer) 4K 17" με γραφίδα να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	Βραχίονας οθόνης: VESA 75 x 75 mm
	ΝΑΙ
	
	

	Συμβατότητα: φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 17" με γραφίδα
	ΝΑΙ
	
	

	Εγγύηση: 1 χρόνος
	ΝΑΙ
	
	



Υποτμήμα 25.2 Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 22" με γραφίδα και συμβατή βάση για περιστροφή 180 μοιρών, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 22" με γραφίδα και συμβατή βάση για περιστροφή 180 μοιρών
	ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 22" με γραφίδα 
	ένα (1)
	
	

	
	Τύπου: Wacom Cintiq Pro 22 Γραφίδα Σχεδίασης με Όθονη 4K 22" ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος: Pen Display
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρώμα: Μαύρο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 5000 gr
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαγώνιος Οθόνης: 21,5"
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση Οθόνης: 3840 x 2160 pixels
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ρυθμός ανανέωσης: 120HZ, 12ms
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά οθόνης: Υποστήριξη 95% Adobe RGB, 99% DCI-P3, HDR
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τροφοδοσία Πένας: Χωρίς Μπαταρία
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επίπεδο Πίεσης πένας: 8192
	ΝΑΙ
	
	

	
	Multi-touch
	ΝΑΙ
	
	

	
	Λειτουργία πολλαπλής αφής: 10 σημείων
	ΝΑΙ
	
	

	
	Παροχή Ρεύματος: Εξωτερική Παροχή Ρεύματος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνδεσιμότητα: Displayport, HDMI, USB
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατότητα: Mac OS, Windows
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ενεργή Επιφάνεια: Πλάτος 476,64mm, Μήκος 268,11mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαστάσεις: Μήκος 517mm, Πλάτος 312mm, Πάχος 30 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Έξυπνα πλήκτρα ExpressKey
	ΝΑΙ
	
	

	
	Στην συσκευασία περιλαμβάνεται η βάση
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 1 χρόνος
	ΝΑΙ
	
	

	
	συμβατή βάση για περιστροφή 180 μοιρών
	ένα (1)
	
	

	
	Βραχίονας οθόνης: VESA 100
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 1 χρόνος 
	ΝΑΙ
	
	



Υποτμήμα 25.3 Φορητή οθόνη σχεδίασης (Digitizer) με οθόνη αφής FHD 13.3" συμπεριλαμβανόμενης γραφίδας σχεδίασης, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 22" με γραφίδα και συμβατή βάση για περιστροφή 180 μοιρών
	ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Φορητή οθόνη σχεδίασης (Digitizer) με οθόνη αφής FHD 13.3" συμπεριλαμβανόμενης γραφίδας σχεδίασης
	ένα (1)
	
	

	
	Τύπου: Wacom One 13 Touch Γραφίδα Σχεδίασης με oθόνη FHD 13.3" ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος: Pen Display
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρώμα: Μαύρο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 300gr
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαγώνιος Οθόνης: 13,3"
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση Οθόνης: 1920 x 1080 pixels
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση Πένας: 2540 LPI
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επίπεδο Πίεσης4096
	ΝΑΙ
	
	

	
	Multi-touch
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητες: Πλήκτρα Συντόμευσης
	ΝΑΙ
	
	

	
	Παροχή Ρεύματος μέσω USB
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνδεσιμότητα μέσω USB
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ενεργή Επιφάνεια: 294mm (Π) x 165mm (Μ)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαστάσεις: (336x225x 12)mm (ΜxΠxΠ)mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατότητα: Windows, Android, Mac OS
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση: 1 χρόνος 
	ΝΑΙ
	
	



Υποτμήμα 25.4 Συμβατή βάση φορητής οθόνη σχεδίασης (Digitizer) με οθόνη αφής FHD 13.3" συμπεριλαμβανόμενης γραφίδας σχεδίασης, ένα (1) τεμάχιο:
	[bookmark: _Hlk200520976][bookmark: _Hlk200521111][bookmark: _Hlk200521217]Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Συμβατή βάση φορητής οθόνη σχεδίασης (Digitizer) με οθόνη αφής FHD 13.3" συμπεριλαμβανόμενης γραφίδας σχεδίασης
	ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Συμβατή βάση φορητής οθόνη σχεδίασης (Digitizer) με οθόνη αφής FHD 13.3" συμπεριλαμβανόμενης γραφίδας σχεδίασης
	ένα (1)
	
	

	
	Τύπου: Wacom One Stand
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατή για Wacom One 12 and Wacom One 13 touch
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να
προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να
συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	   4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να
συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου
συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	   5
	Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με όμοια ή νεότερα χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 26 Φορητοί υπολογιστές – Γραφικά συστήματα

Υποτμήμα 26.1  Laptop Γραφικών, ένα (1) τεμάχιο:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Laptop Γραφικών 
	ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Επεξεργαστής (CPU): Intel Core i9 14900HX - 2,2 GHz - Raptor Lake (14th Gen)
	ένα (1)
	
	

	
	Οθόνη: Διαγώνιος: 18 "
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση: 2560x1600
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ρυθμός ανανέωσης: 165 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μνήμη RAM: 64 GB DDR5
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κάρτα Γραφικών: Nvidia GeForce RTX 4090
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μνήμη γραφικών: 16 GB
Σκληρός Δίσκος: SSD 8000 GB
	ΝΑΙ
	
	

	
	Card Reader
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνδεσιμότητα Συνδέσεις: Ethernet, HDMI, Thunderbolt 4, USB-C
	ΝΑΙ
	
	

	
	Wi-Fi/Bluetooth
	ΝΑΙ
	
	

	
	Λειτουργικό Σύστημα: Windows 11 Home
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 4,04 kg
	ΝΑΙ
	
	

	
	Tύπος: Gaming
	ΝΑΙ
	
	



Υποτμήμα 26.2 Laptop, ένα (1) τεμάχιο
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Laptop  
	ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Διαγώνιος Οθόνης: 14.4"
	ένα (1)
	
	

	
	Τύπος Οθόνης: PixelSense Αφής
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση: 2400 x 1600
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επεξεργαστής: Intel Core i7 - 13700H - 5.0 GHz
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αριθμός πυρήνων: 10
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μνήμη: 16 GB LPDDR4X
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σκληρός Δίσκος: 512 GB SSD
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κάρτα Γραφικών: NVIDIA RTX 4050 - 6 GB
	ΝΑΙ
	
	

	
	WiFi: a/b/g/n/ax
	ΝΑΙ
	
	

	
	Bluetooth: Bluetooth 5.1
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνδέσεις: Thunderbolt 2
Έξοδοι Εικόνας: 2 x Thunderbolt 4.0
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 1.8 kg
	ΝΑΙ
	
	



Υποτμήμα 26.3  Γραφίδα σχεδίασης, τρία (3) τεμάχια:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Σύστημα Σχεδίασης
	τρια (3)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Μέγεθος: 26.9’’
	ένα (1)
	
	

	
	Ανάλυση: 3840*2160
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ρυθμός Ανανέωσης: 120Hz & 10ms
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρωματική απόδοση: 99% Adobe RGB, 98% DCI-P3
	ΝΑΙ
	
	

	
	Φωτεινότητα: 400 cd/m2
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη: HDR
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επικυρωμένη: PantoneTM, Pantone SkinToneTM
	ΝΑΙ
	
	

	
	Περιλαμβάνονται: pen with extra grips & nibs, stand device
	ΝΑΙ
	
	



	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των προϊόντων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής οφείλει αυτοπροσώπως να τοποθετήσει και να επιδείξει την ορθή λειτουργία των υπό προμήθεια προϊόντων κατά την παράδοση.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Τα προϊόντα σε περίπτωση αστοχίας, θα πρέπει να επισκοπούνται αυθημερόν από τον προμηθευτή, και στη συνέχεια να αναλαμβάνει όλες απαραίτητες ενέργειες για την επισκευή τους.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει, να τοποθετήσει και να επιδείξει τα υπό προμήθεια είδη αυτοπροσώπως, σε χώρο
που θα του υποδειχθεί.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των προϊόντων.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης του προϊόντος.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν πιστοποιητικό CE.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	


ΤΜΗΜΑ 27 - Υπολογιστικά συστήματα & Περιφερειακά
Υποτμήμα 27.1 Laptop (4 τεμάχια)

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Φορητοί Υπολογιστές Workstation 
	  Τέσσερις (4)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (των τριών εκ των τεσσάρων) 

	1
	Τουλάχιστον 15’’
	ΝΑΙ
	
	


	2
	Ανάλυση οθόνης FHD 1920x1080
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Λοιπά χαρακτηριστικά Οθόνης: 60Hz, anti-glare, non-touch, 99% DCI- P3, 500 nits
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Επεξεργαστής i7 ή καλύτερος
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μνήμη 32 GB ή περισσότερο
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Στερεάς κατάστασης δίσκος (SSD) M.2 2280, 1 ΤΒ ή μεγαλύτερος
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Συνδεσιμότητα, Ethernet, Bluetooth® wireless card, Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Τροφοδοτικό 240W Power Adapter
	ΝΑΙ
	
	

	
9
	Κάρτα γραφικών 8GB GDDR6 (ECC) ή καλύτερη, API DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Pipelines 7424 ή περισσότερο, Tensor / AI Cores 232 ή περισσότεροι
(Ενδεικτικά, τύπου nVIDIA RTX™ 4000 Ada)
	
ΝΑΙ
	
	

	10
	Ενσωματωμένη κάμερα, μικρόφωνο
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Μπαταρία: 6 Cell, 93 Wh, Lithium Ion Polymer ή καλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Θύρες: HDMI 2.1, Thunderbolt 4 / USB 4, δύο USB 3.2 θύρες ή περισσότερες
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Πληκτρολόγιο: English US backlit keyboard with numeric keypad
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Windows 11 pro προεγκατεστημένα Αγγλικα, όχι Ελληνικά
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνικό τμήμα και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία έτη
	ΝΑΙ
	
	

	3
	O εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει τους υπολογιστές στο εργαστήριο που θα του υποδειχθεί.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (του τέταρτου)

	1
	Μέγεθος οθόνης: 16.2"
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ανάλυση οθόνης Liquid Retina XDR display, 3456 x 2234 ανάλυση στα 254 pixels ανά ίντσα
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Επεξεργαστής M3 Max 14-core CPU 30-core GPU, M3 Max 16-core CPU 40-core GPU ή καλύτερος
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μνήμη 36GB unified memory (Uram), 48GB unified memory (Uram)ή περισσότερο
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Στερεάς κατάστασης δίσκος (SSD) 1 TB SSD ή μεγαλύτερος
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Συνδεσιμότητα, Bluetooth® 5.3, Wi-Fi 6E
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τροφοδοτικό 96W USB-C Power Adapter
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Κάρτα γραφικών Ενσωματωμένη, 30-core GPU
	ΝΑΙ
	
	

	

10
	Ενσωματομένη κάμερα, μικρόφωνο:
1080p FaceTime HD camera, 3.5 mm headphone jack, Συστοιχία 3 μικροφώνων ποιότητας studio με υψηλή αναλογία σήματος -
θορύβου και κατευθυντική μορφοποίηση δέσμης., Υψηλής
πιστότητας σύστημα 6 ηχείων με force-cancelling woofers
	

ΝΑΙ
	
	

	11
	Μπαταρία: LiPo, 100 Wh, έως 22 ώρες διάρκεια μπαταρίας ή καλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Θύρες: 3 Θύρες Thunderbolt 4 (USB-C)
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Πληκτρολόγιο: Backlit Magic Keyboard
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Λογισμικό: macOS Sonoma
	ΝΑΙ
	
	

	15
	SDXC Card Slot
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Φορητός Σταθμός φόρτισης:
Μέγιστη Χωρητικότητα 864Wh
Τύπος μπαταρίας LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate)
Ονομαστική Ισχύς Εξόδου (AC) 1.000 W (Συνεχής), 2.000 W (Surge / αιχμής)
Έξοδοι AC (Κανονικές Πρίζες) 2 × AC Schuko 230V/50Hz (συνολική ισχύς 1.000W)
Χρόνος Φόρτισης (AC) περίπου 1,5 – 2 ώρες

	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνικό τμήμα και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 1 έτη
	ΝΑΙ
	
	

	3
	O εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει τους υπολογιστές στο εργαστήριο που θα του υποδειχθεί.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	




Υποτμήμα 27.2 Οθόνες, τρία (3) τεμάχια:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Οθόνη Curved 34” WQHD
	τρεις(3)
	
	

	ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

	1
	Διαγώνιος (Diagonal Size) 34"
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ανάλυση οθόνης WQHD 3440 x 1440 at 100 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Συνδέσεις εισόδου (Input Connectors): 2xHDMI, DisplayPort, USB-C
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Φωτεινότητα: 300 cd/m²
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Contrast Ratio 3000:1 / 3000:1
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Λοιπά χαρακτηριστικά: Anti-glare 3H hardness coating, Pixel Pitch 0.2318 mm, Ρυθμιζόμενο ύψος, κλίση οθόνης
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Η οθόνη να παραδοθεί με δαπάνες του προμηθευτή σε πλήρη λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούργια και αμεταχείριστα
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης της οθόνης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	




Υποτμήμα 27.3 - Κεντρική λύση αποθήκευσης δεδομένων, δύο (2) τεμάχια:


	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Κεντρική λύση αποθήκευσης δεδομένων
	Δύο (2)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1
	Αριθμός Δίσκων: 4
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Συνολική χωρητικότητα: 108 ΤΒ
	ΝΑΙ
	
	

	3
	4πυρηνη CPU, 2GB RAM
	ΝΑΙ
	
	

	4
	2x θύρες USB 3.2 Gen 1 και 2x GbE LAN. Υποδοχή για CB1
	ΝΑΙ
	
	

	5
	4x Drive Bays και 2x M.2 NVMe Drive Slots
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης του δίσκου.
	ΝΑΙ
	
	

	44
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 28 - Προβολέας, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Προβολέας
	Ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Τεχνολογία Προβολής: DLP (DMD)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος Λάμπας: Laser
	ΝΑΙ
	
	

	
	Φωτεινότητα: 1600 Lumens
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγεθος Εικόνας: 80 - 150 "
	ΝΑΙ
	
	

	
	Φυσική Ανάλυση (Native Resolution): 3840 x 2160
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αντίθεση: 3500 :1
	ΝΑΙ
	
	

	
	Throw Ratio: 0,233 :1
	ΝΑΙ
	
	

	
	Wi-Fi (Built-In)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ενσωματωμένα Ηχεία
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνδεσιμότητα: Wifi, Bluetooth, Digital Audio Optical, Ethernet, HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επίπεδο Θορύβου: 32 dB
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βάρος: 7 kg
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	

	9
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	



ΤΜΗΜΑ 29 - Διαδραστική Οθόνη, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/ Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Διαδραστική Οθόνη
	Ένα (1)
	
	

	

	
	Οθόνη:
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγεθος: 55’’
	ΝΑΙ
	
	

	
	Φωτεινότητα: ≥400cd/m2
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρώματα : 16.7Μ
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση Οθόνης : 1920*1080 (3840*2160)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αντίθεση: 1200/1
	ΝΑΙ
	
	

	
	Γωνία θέασης 178ο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρόνος απόκρισης: 8ms
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αφή
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ακρίβεια: 2mms
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εισοδοι έξοδοι: VGA, HDMI,USB,LAN,PC AUDIO,WiFi,Speaker
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ι5computer, 4th gen PC, Win10
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εφαρμογή Αναγνώρισης Αντικειμένων
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ενσωματωμένο σε τραπέζι
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	

	
	

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	
2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία.
	
ΝΑΙ
	
	

	3
	Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	



Τμήμα 30 - Oλοκληρωμένο σύστημα τριπαραγωγής ενέργειας-θερμότητας-ψύξης (2 υποτμήματα):

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Μονάδα γεωθερμίας (χαμηλής ενθαλπίας) ελεγχόμενη από Η/Υ 
	
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1.1
	Η μονάδα να αποτελείται από ένα κύκλωμα ψύξης. Το κύκλωμα ψύξης αυτό να αποτελείται από έναν συμπιεστή, έναν συμπυκνωτή/εξατμιστήρα αέρα και δύο συμπυκνωτές/εξατμιστήρες νερού. Να διαθέτει βαλβίδα 4 κατευθύνσεων που να μπορεί να ανιχνεύσει αν είναι «καλοκαίρι» ή «χειμώνας» από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σύμφωνα με αυτό, να στέλνει το ψυκτικό μέσο στον έναν ή στον άλλο εναλλάκτη. Έτσι να μπορούν να λειτουργήσουν ως εξατμιστές ή συμπυκνωτές του ψυκτικού υγρού.
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Να περιλαμβάνει μια μικρή δεξαμενή με σωλήνες καλυμμένους με νερό (λουτρό) και μια μονάδα ψύξης (αντλία θερμότητας). Με αυτό τον τρόπο να προσομοιώνονται οι συνθήκες του εδάφους (εσωτερικό της γης). Το νερό της δεξαμενής να βρίσκεται σε σταθερή θερμοκρασία, την ίδια θερμοκρασία που έχει η γη στα 20 μέτρα βάθος περίπου (15°C περίπου). Αυτό το νερό να πηγαίνει σε ένα λουτρό, θερμαίνοντας ή ψύχοντας το νερό που ρέει μέσα από τους σωλήνες που είναι βυθισμένοι στο λουτρό.
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Να περιλαμβάνει μια δεξαμενή για την αποθήκευση του νερού που θερμαίνεται από τη μονάδα. Το νερό αυτό να προσομοιώνει το ζεστό νερό που τελικώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι.
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Να είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα σκελετό από ανοδειωμένο αλουμίνιο (κατά της σκουριάς και της διάβρωσης) 
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Τα κύρια μεταλλικά μέρη της μονάδας να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. 
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Η κατασκευή να περιλαμβάνει ρόδες για την εύκολη μεταφορά της. 
	ΝΑΙ
	
	

	1.7
	Να περιλαμβάνει αντλία θερμότητας με τις εξής, κατ’ ελάχιστον, τεχνικές προδιαγραφές: 
Ερμητικός συμπιεστής: Ισχύς: 0,5CV, 4A, συντελεστής απόδοσης: 1111W στους 0°C και μέτρηση ισχύος από υπολογιστή.
Δύο συμπυκνωτές/εξατμιστήρες νερού, ανάλογα με τη διαμόρφωση (χειμερινές ή καλοκαιρινές συνθήκες), χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα αναστροφής κύκλου: χωρητικότητα: 1580W. Κατανάλωση: 170l/h.
Συμπυκνωτής/εξατμιστήρας αέρα ελεγχόμενος από υπολογιστή, ανάλογα με τη διαμόρφωση (χειμερινές ή καλοκαιρινές συνθήκες), χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα αναστροφής κύκλου: Μέγιστη ροή αέρα: 980m³/h. Συντελεστής απόδοσης: 1591W στους 5°C.
Έλεγχος υψηλής πίεσης 8-32bar
Δεξαμενή αποθήκευσης ψυκτικού υγρού
Φίλτρο ψυκτικού μέσου
 Δεξαμενή διαχωρισμού ψυκτικού μέσου.
 Βαλβίδα εκτόνωσης.
 Τετράοδη βαλβίδα (βαλβίδα αναστροφής κύκλου) - ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.
 Τέσσερις αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου «J» για το κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
 Δύο αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου «J» για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του αέρα.
Δύο αισθητήρες πίεσης για το κύκλωμα ψυκτικού μέσου: Υψηλή πίεση, εύρος: 0 – 25bar. Χαμηλή πίεση, εύρος: 0 – 10bar.
Τέσσερα μανόμετρα για το κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
 Αισθητήρας ροής ψυκτικού μέσου με εύρος: 5 – 60l/h.
	ΝΑΙ
	
	

	1.8
	Να περιλαμβάνει κύκλωμα νερού χρήσης με τις εξής, κατ’ ελάχιστον, τεχνικές προδιαγραφές: 
Δεξαμενή νερού με χωρητικότητα 130l.
 Αντλία νερού.
 Αισθητήρας ροής νερού για μέτρηση ροής νερού με εύρος 0,25 – 6,5l/min.
 Τρεις αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου «J» για τη θερμοκρασία του νερού.
	ΝΑΙ
	
	

	1.9
	Να περιλαμβάνει προσομοιωτή γεωθερμικού εναλλάκτη με τις εξής, κατ’ ελάχιστον, τεχνικές προδιαγραφές: 
Εναλλάκτης θερμότητας νερού. Να περιλαμβάνει σύστημα σωλήνων μέσα σε λουτρό νερού (σε σταθερή θερμοκρασία) και τρεις αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου «J» για τη θερμοκρασία του νερού.
Αντλία νερού για την κυκλοφορία από το σύστημα σωλήνων που βρίσκεται μέσα στο λουτρό (για προσομοίωση του βρόχου γείωσης).
Δυνατότητα λειτουργίας σε ανοιχτό και κλειστό βρόχο με επιλογή των κατάλληλων βαλβίδων.
Ως μονάδα ψύξης, μια υψηλής απόδοσης αναστρέψιμη αντλία θερμότητας αέρα-νερού με μέγιστη ικανότητα θέρμανσης/ψύξης: 7,3kW, μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 1,2kW. Ψυκτικό μέσο: R32. COP (ελάχ.-μέγιστο): 6,3 – 11,04.
Αντλία νερού, για την μεταφορά του νερού από τη μονάδα ψύξης στο λουτρό.
 Δύο αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου "J" για τη θερμοκρασία του νερού.
 Αισθητήρας ροής για μέτρηση της ροής του νερού, με εύρος: 0,25 – 6,5l/min.
	ΝΑΙ
	
	

	1.10
	Να περιλαμβάνει διάγραμμα ενθαλπίας του ψυκτικού R-513a
	ΝΑΙ
	
	

	1.11
	Να περιλαμβάνεται το κουτί διεπαφής (control interface box)
	ΝΑΙ
	
	

	1.12
	Είναι η συσκευή που συνδέει το μηχάνημα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω καλωδίου SCSI.
	
	
	

	1.13
	Όλοι οι αισθητήρες πάνω στο διασυνδετικό (interface) να είναι αριθμημένοι (από 2 μέχρι 16) ώστε να αποφεύγονται λάθη στη σύνδεση. Η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του διασυνδετικού να είναι πολύ εύκολη και να αποτελείται μόνο από ένα καλώδιο.
	ΝΑΙ
	
	

	1.14
	Τα στοιχεία του μηχανήματος που είναι υπό έλεγχο(θερμοκρασία, πίεση, ροή κτλ) να είναι διαρκώς ελεγχόμενα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίς να χρειάζεται αλλαγές στην σύνδεση κατά την διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας
	ΝΑΙ
	
	

	1.15
	Ταυτόχρονη αναπαράσταση στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή όλων των παραμέτρων που εμπλέκονται στην διαδικασία του πειράματος.
	ΝΑΙ
	
	

	1.16
	Δυνατότητα διαβάθμισης όλων των αισθητήρων που εμπλέκονται στη διαδικασία.
	ΝΑΙ
	
	

	1.17
	Αναπαράσταση γραφικών παραστάσεων σε πραγματικό χρόνο για τις διάφορες αντιδράσεις του μηχανήματος
	ΝΑΙ
	
	

	1.18
	Δυνατότητα αποθήκευσης όλων των δεδομένων και των αποτελεσμάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	1.19
	Όλες οι τιμές (των ενεργοποιητών) να μπορούν να μεταβληθούν οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, επιτρέποντας να δούμε πως αντιδράει το μηχάνημα αλλά και οι καμπύλες (γραφικές παραστάσεις) στις αλλαγές μας.
	ΝΑΙ
	
	

	1.20
	Όλες οι τιμές των αισθητήρων και των ενεργοποιητών να φαίνονται ανά πάσα στιγμή σε ένα κεντρικό σημείο στην οθόνη του υπολογιστή.
	ΝΑΙ
	
	

	1.21
	Για την αποφυγή εξωτερικών παρεμβάσεων να έχουν τοποθετηθεί προστατευτικές ασπίδες και φίλτρα.
	ΝΑΙ
	
	

	1.22
	Να γίνεται έλεγχος του μηχανήματος από τον υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο με μεγάλη ελαστικότητα στις μεταβολές των παραμέτρων από το πληκτρολόγιο, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της διαδικασίας.
	ΝΑΙ
	
	

	1.23
	Να γίνεται έλεγχος σε πραγματικό χρόνο των αντλιών, των συμπιεστών, των αντιστάσεων, των βαλβίδων ελέγχου κτλ.
	ΝΑΙ
	
	

	1.24
	Να γίνεται έλεγχος σε πραγματικό χρόνο, ταυτόχρονα αλλά και σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο, μέσω του Η/Υ, για όλες τις παραμέτρους που εμπλέκονται στην διαδικασία.
	ΝΑΙ
	
	

	1.25
	Να διαθέτει 3 επίπεδα ασφάλειας: ένα μηχανικό πάνω στο μηχάνημα, ένα ηλεκτρονικό στο διασυνδετικό κουτί και ένα τρίτο στο λογισμικό.
	ΝΑΙ
	
	

	1.26
	Να περιλαμβάνονται όλα τα καλώδια για την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος
	ΝΑΙ
	
	

	1.27
	Να περιλαμβάνεται κάρτα απόληψης δεδομένων (data acquisition board)
	ΝΑΙ
	
	

	1.28
	Αυτή η κάρτα, για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, να τοποθετείται μέσα στον υπολογιστή που θα συνδεθεί το μηχάνημα.
	ΝΑΙ
	
	

	1.29
	Analog input: Number of channels= 16 single-ended or 8 differential. Resolution=16 bits, 1 in 65536. Ρυθμός δειγματοληψίας μέχρι και: 250 KS/s (Kilo samples per second). Input range (V) =± 10V. Data transfers=DMA, interrupts, programmed I/0. DMA channels=6.
	ΝΑΙ
	
	

	1.30
	Analog output: Number of channels=2. Resolution=16 bits, 1 in 65536. Maximum output rate up to: 900KS/s. Output range (V) = ± 10V. Data transfers=DMA, interrupts, programmed I/0.
	ΝΑΙ
	
	

	1.31
	Digital Input/output: Channels=24 inputs/outputs. D0 or DI Sample Clock frequency: 0 to 100MHz.
	ΝΑΙ
	
	

	1.32
	Timing: Counter/timers=4. Resolution: Counter/timers: 32 bits.
	ΝΑΙ
	
	

	1.33
	Να περιλαμβάνεται το απαραίτητο λογισμικό
	ΝΑΙ
	
	

	1.34
	Να είναι συμβατό με το περιβάλλον των Windows.
	ΝΑΙ
	
	

	1.35
	Να είναι παραστατική και ευκόλως κατανοούμενη προσομοίωση της διαδικασίας στην οθόνη.
	ΝΑΙ
	
	

	1.36
	Να είναι συμβατό με τα πρότυπα της βιομηχανίας.
	ΝΑΙ
	
	

	1.37
	Να είναι δυνατή η εγγραφή και απεικόνιση όλων των παραμέτρων της διαδικασίας ταυτοχρόνως και αυτόματα.
	ΝΑΙ
	
	

	1.38
	Να είναι δυνατή η διαχείριση, αλλαγή, σύγκριση και αποθήκευση των δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	1.39
	Το λογισμικό, για να εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, να εισάγει από την διαδικασία δεδομένα με ταχύτητα 250000 data/sec λόγω του καλωδίου SCSI.
	ΝΑΙ
	
	

	1.40
	Να είναι δυνατή η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται μετά τα πειράματα και την τροποποίηση των συνθηκών κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	1.41
	Να έχει κωδικούς εισόδου για τον καθηγητή αλλά και για κάθε μαθητή ξεχωριστά, έτσι ώστε ο έλεγχος του καθηγητή στους μαθητές να είναι πλήρης, και να επιτρέπει την πρόσβαση σε διαφορετικά επίπεδα εργασίας-δυσκολίας
	ΝΑΙ
	
	

	1.42
	Η μονάδα αυτή να επιτρέπει σε 30 μαθητές ταυτόχρονα να έχουν οπτική επαφή της όλης διαδικασίας μέσω ενός προβολέα.
	ΝΑΙ
	
	

	1.43
	Η μονάδα να περιλαμβάνει και 7 εγχειρίδια (απαραίτητες προϋποθέσεις εγκατάστασης, εγκατάστασης, ξεκίνημα μηχανήματος, ασφάλεια, συντήρηση, διαβάθμιση & ασκήσεις)
	ΝΑΙ
	
	

	1.44
	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και καλύπτει όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.
	ΝΑΙ
	
	

	1.45
	Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό για 10 χρόνια από την παράδοση του μηχανήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	1.46
	Υπηρεσίες: στην προσφορά να περιλαμβάνεται μεταφορά, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού. 
	ΝΑΙ
	
	

	1.47
	Εκπαίδευση: στην προσφορά να περιλαμβάνεται εκπαίδευση όλων όσων θα ασχοληθούν με την μονάδα από τεχνικό της κατασκευάστριας εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	

	1.48
	Το μηχάνημα να συνοδεύεται από CE Mark 
	ΝΑΙ
	
	

	1.49
	Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015.
	ΝΑΙ
	
	

	1.50
	Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 18001:2007.
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	2.
	 Controller Tuning Unit ελεγχόμενη από Η/Υ
	
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	2.1
	Η μονάδα να αποτελείται από έναν βιομηχανικό ελεγκτή και ένα προσομοιωτή συστήματος. Και τα δύο εξαρτήματα να διαθέτουν υποδοχή USB για εύκολη επικοινωνία με τον υπολογιστή.
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Ο βιομηχανικός ελεγκτής να χρησιμοποιεί μία αναλογική είσοδο και μία αναλογική έξοδο, που αρκούν για να εκτελέσει τον έλεγχο των συστημάτων μονής εισόδου-μονής εξόδου (SISO). Η αναλογική είσοδος να χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του σήματος μεταβλητής διεργασίας (PV). Η αναλογική έξοδος να χρησιμοποιείται για το σήμα του ελεγκτή εξόδου (O/P). Μόλις διαμορφωθεί ο έλεγχος, οι παράμετροι ελέγχου να μπορούν να αλλάξουν μέσω του λογισμικού.
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Ο προσομοιωτής διεργασίας να εκτελεί μια προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο διαφορετικών βιομηχανικών διεργασιών, προκειμένου να ελέγχεται η καθεμία με τον βιομηχανικό ελεγκτή. Ο προσομοιωτής διεργασίας να μπορεί να διαμορφωθεί, με τον τύπο της διαδικασίας που θα προσομοιωθεί (σύστημα ολοκληρωτή, σύστημα πρώτης τάξης, σύστημα δεύτερης τάξης κ.λπ.) και τις παραμέτρους του συστήματος. Το προσομοιωμένο σύστημα να λαμβάνει το σήμα O/P από τον βιομηχανικό ελεγκτή και να παρέχει την ανάδραση του συστήματος (PV) στον ελεγκτή.
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Ο προσομοιωτής συστήματος με τις εξής, κατ’ ελάχιστον, τεχνικές προδιαγραφές: 
να βασίζεται στην τεχνολογία Hardware-in-the-Loop (HIL), με χρόνο 0,01 δευτερολέπτα ανά βρόχο.
Να μπορεί να πραγματοποιήσει προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο με όλα τα βιομηχανικά συστήματα διαμορφωμένα.
Αναλογική είσοδος: αριθμός: 10. Συνολικός ρυθμός δειγματοληψίας: 500kS/s. Ανάλυση: 12 bit. 2 διαφορικές αναλογικές είσοδοι με εύρος ±10V.
Αναλογική έξοδος: αριθμός: 6. Συνολικός ρυθμός δειγματοληψίας: 345 kS/s. Ανάλυση: 12 bit. 2 κανάλια μονού άκρου με εμβέλεια ±10V.
Ψηφιακή I/O: Αριθμός: 24. Συμβατό LVTTL 5 V. Έξοδος 3,3 V LVTTL.
Σύνδεση USB με υπολογιστή
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Βιομηχανικός ελεγκτής με τις εξής, κατ’ ελάχιστον, τεχνικές προδιαγραφές: 
ABB Control Master CM30.
Έγχρωμη οθόνη LCD 9 cm (3,5 ιν.) με ενσωματωμένο οπίσθιο φωτισμό.
Γλώσσα: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.
Πληκτρολόγιο χειριστή με 6 πλήκτρα αφής.
Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Καταγραφή 2 μεταβλητών και ρυθμός δειγματοληψίας με δυνατότητα ρύθμισης (από 1 δευτερόλεπτο έως 5 λεπτά).
Τύποι ελέγχου εξόδου: αναλογία τάσης (μέσω αντίστασης).
Παράμετροι ελέγχου: αναλογική ζώνη: 0 έως 999,9 %.
 Ολοκληρωτικό: 0 έως 10000 s.
 Παράγωγο: 0 έως 999,9 s.
 Χειροκίνητη επαναφορά: 0,0 έως 100 %.
 Εύρος χρονικής καθυστέρησης: 0 έως 1000s.
 3 σετ παραμέτρων PID όταν χρησιμοποιούνται με Gain Scheduling Facility
Set points: έως 4 τοπικά σημεία ρύθμισης, όλα επιλεγόμενα μέσω ψηφιακών εισόδων ή του μπροστινού πίνακα. Επιλογή από απόσταση μέσω ψηφιακής εισόδου.
Αυτόματος συντονισμός: υπολογισμός ρυθμίσεων ελέγχου κατ' απαίτηση.
Συναγερμοί : Αριθμός: 8. Τύποι: Υψηλή / Χαμηλή διεργασία και Υψηλή / Χαμηλή ασφάλεια. Αναγνώριση: μέσω πλήκτρων του μπροστινού πίνακα ή ψηφιακών σημάτων. Πηγή: Πλήρως διαμορφώσιμη. Υστέρηση: Επίπεδο και χρόνος. Ενεργοποίηση συναγερμού: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση μεμονωμένων συναγερμών μέσω ψηφιακού σήματος.
Αναλογικές είσοδοι: 4. Ρυθμός δειγματοληψίας: 125 ms. Τύπος: Τάση (προ-ρυθμισμένη), ρεύμα, αντίσταση (ohms), 3-wire RTD, θερμοστοιχείο, ψηφιακό χωρίς volt, Ψηφιακό 24V, Συχνότητα (Είσοδος 1) και παλμικό.
Αναλογικές έξοδοι: 1. Τύπος: Ρυθμιζόμενος ως αναλογικός ή ψηφιακός παλμός. Αναλογικό εύρος: 0 έως 10 V μέσω μιας αντίστασης.
Ρελέ: 2. Τύπος: N/O. Ονομασίες επαφών: 5A, 240V.
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Επικοινωνία: Πρωτόκολλο RS-485 MODBUS.
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Να περιλαμβάνεται μετατροπέας RS-485 σε USB για εύκολη σύνδεση με υπολογιστή.
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Να περιλαμβάνεται λογισμικό ελέγχου του μηχανήματος, απόληψης δεδομένων και επεξεργασίας δεδομένων.
	
	
	

	2.9
	Να είναι συμβατό με το περιβάλλον των Windows.
	ΝΑΙ
	
	

	2.10
	Να είναι παραστατική και ευκόλως κατανοούμενη προσομοίωση της διαδικασίας στην οθόνη.
	ΝΑΙ
	
	

	2.11
	Να είναι συμβατό με τα πρότυπα της βιομηχανίας.
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Να είναι δυνατή η εγγραφή και απεικόνιση όλων των παραμέτρων της διαδικασίας ταυτοχρόνως και αυτόματα.
	ΝΑΙ
	
	

	2.13
	Το λογισμικό να επιτρέπει τη ρύθμιση διαφορετικών συστημάτων για έλεγχο, όπως ολοκληρωμένα συστήματα, συστήματα πρώτης τάξης (με ή χωρίς χρόνο καθυστέρησης) και συστήματα δεύτερης τάξης.
	ΝΑΙ
	
	

	2.14
	Κάθε σύστημα να έχει διαφορετικά δυναμικά κινούμενα γραφικά που δείχνουν την απόκριση των συστημάτων
	ΝΑΙ
	
	

	2.15
	Το λογισμικό να επιτρέπει την εμφάνιση του μαθηματικού μοντέλου του τρέχοντος συστήματος που προσομοιώνεται.
	ΝΑΙ
	
	

	2.16
	Μενού ελέγχου που να επιτρέπει την προσαρμογή των διαφόρων ελεγκτών ως προγραμματισμό PID, pPI και gain.
	ΝΑΙ
	
	

	2.17
	Το λογισμικό, για να εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, να εισάγει από την διαδικασία δεδομένα με ταχύτητα 500ks/s (kilo samples per second) 
	ΝΑΙ
	
	

	2.18
	Να είναι δυνατή η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται μετά τα πειράματα και την τροποποίηση των συνθηκών κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.19
	Να έχει κωδικούς εισόδου για τον καθηγητή αλλά και για κάθε μαθητή ξεχωριστά, έτσι ώστε ο έλεγχος του καθηγητή στους μαθητές να είναι πλήρης, και να επιτρέπει την πρόσβαση σε διαφορετικά επίπεδα εργασίας-δυσκολίας
	ΝΑΙ
	
	

	2.20
	Η μονάδα αυτή να επιτρέπει σε 30 μαθητές ταυτόχρονα να έχουν οπτική επαφή της όλης διαδικασίας μέσω ενός προβολέα.
	ΝΑΙ
	
	

	2.21
	Η μονάδα να περιλαμβάνει και 7 εγχειρίδια (απαραίτητες προϋποθέσεις εγκατάστασης, εγκατάστασης, ξεκίνημα μηχανήματος, ασφάλεια, συντήρηση, διαβάθμιση & ασκήσεις)
	ΝΑΙ
	
	

	2.22
	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και καλύπτει όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.
	ΝΑΙ
	
	

	2.23
	Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό για 10 χρόνια από την παράδοση του μηχανήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	2.24
	Υπηρεσίες: στην προσφορά να περιλαμβάνεται μεταφορά, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.25
	Εκπαίδευση: στην προσφορά να περιλαμβάνεται εκπαίδευση όλων όσων θα ασχοληθούν με την μονάδα από τεχνικό της κατασκευάστριας εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	

	2.26
	Το μηχάνημα να συνοδεύεται από CE Mark 
	ΝΑΙ
	
	

	2.27
	Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015.
	ΝΑΙ
	
	

	2.28
	Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 18001:2007.
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
	ΝΑΙ
	
	




Τμήμα 31 - Αυτόματη μονάδα παραγωγής ενέργειας με κυψέλη καυσίμου:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	2.
	Αυτόματη μονάδα παραγωγής ενέργειας με κυψέλη καυσίμου
	
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	2.1
	Να είναι μονάδα πάγκου
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Να είναι κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο και ατσαλένια πάνελς περασμένα με πλαστική ρητίνη (epoxy paint)
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Τα κύρια μεταλλικά μέρη να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Να διαθέτει μπουκάλα μεταλλικού υδριδίου για την αποθήκευση του H2, χωρητικότητας 300NL
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Να διαθέτει ρυθμιστή πίεσης της μπουκάλας αποθήκευσης του H2. Είσοδος στα 200bar και έξοδος με εύρος 5-50bar
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Να διαθέτει ρυθμιστή πίεσης για την είσοδο του υδρογόνου στην PEM κυψέλη καυσίμου με εύρος 0-1bar
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Να διαθέτει σωληνοειδής βαλβίδα για την παροχή H2
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Να διαθέτει σωληνοειδής βαλβίδα εξαέρωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	2.9
	Να διαθέτει σωληνάκια και εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλους για τη χρήση τους με H2 με υψηλό συντελεστή ασφαλείας έως 210bar.
	ΝΑΙ
	
	

	2.10
	Να διαθέτει υπομονάδα φορτίου: Ροοστάτης 22R - 760W
	ΝΑΙ
	
	

	2.11
	Το μηχάνημα να περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή (12V)
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Να διαθέτει στοίβα των PEM κυψελών καυσίμου με 24 κυψέλες και ονομαστική ισχύ 100W. Οι κυψέλες να υγραίνονται αυτόματα και να μην χρειάζονται κάποιου τύπου εξωτερική παρέμβαση για την ύγρανσή τους. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.13
	Να διαθέτει ενσωματωμένο ανεμιστήρα μέσα στην στοίβα
	ΝΑΙ
	
	

	2.14
	Να περιλαμβάνεται αισθητήρας ροής για την μέτρηση της ροής του H2 στην είσοδο της στοίβας, με εύρος 0,2 – 1,3 l/min
	ΝΑΙ
	
	

	2.15
	Να περιλαμβάνεται αισθητήρας πίεσης για την μέτρηση της πίεσης του H2 στην είσοδο της στοίβας, με εύρος 0-1bar
	ΝΑΙ
	
	

	2.16
	Να περιλαμβάνεται αισθητήρας θερμοκρασίας τύπου «J» για την μέτρηση της θερμοκρασίας στην ροή της εξαέρωσης
	ΝΑΙ
	
	

	2.17
	Να περιλαμβάνεται αισθητήρας θερμοκρασίας τύπου «J» για την μέτρηση και το έλεγχο της θερμοκρασίας στην στοίβα
	ΝΑΙ
	
	

	2.18
	Να περιλαμβάνονται αισθητήρες ρεύματος και τάσης 
	ΝΑΙ
	
	

	2.19
	Να περιλαμβάνει προστασία για τυχόν βλάβη (αστοχίας) με χρήση σωληνοειδούς βαλβίδας στην είσοδο της στοίβας
	ΝΑΙ
	
	

	2.20
	Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση χαμηλής τάσης ρεύματος ή υψηλής ισχύς.
	ΝΑΙ
	
	

	2.21
	Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας στην στοίβα
	ΝΑΙ
	
	

	2.22
	Να περιλαμβάνεται ανιχνευτής διαρροής υδρογόνου (4-20mA, IP65), και προειδοποίηση μέσω του λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	2.23
	Στον εξοπλισμό να περιλαμβάνεται το μηχάνημα πλήρωσης της μπουκάλας υδρογόνου Electrolyzer 3 Nl/h. Να αποτελείται από έναν ηλεκτρολύτη για την παραγωγή υδρογόνου που χρησιμοποιεί ένα σύστημα υψηλής απόδοσης που βασίζεται στην ηλεκτρόλυση νερού. Από αυτό να λαμβάνεται υδρογόνο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Το στοιχείο ηλεκτρόλυσης να είναι μία Μεμβράνη τύπου ΕΜ. Να χρειάζεται μόνο απιονισμένο ή απεσταγμένο νερό και να παράγει 3 l/h υδρογόνου καθαρότητας 99,99%.
	ΝΑΙ
	
	

	2.24
	Να περιλαμβάνεται το κουτί διεπαφής (control interface box)
	ΝΑΙ
	
	

	2.25
	Είναι η συσκευή που συνδέει το μηχάνημα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω καλωδίου SCSI.
	ΝΑΙ
	
	

	2.26
	Όλοι οι αισθητήρες πάνω στο διασυνδετικό (interface) να είναι αριθμημένοι (από 2 μέχρι 16) ώστε να αποφεύγονται λάθη στη σύνδεση. Η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του διασυνδετικού να είναι πολύ εύκολη και να αποτελείται μόνο από ένα καλώδιο.
	ΝΑΙ
	
	

	2.27
	Τα στοιχεία του μηχανήματος που είναι υπό έλεγχο(θερμοκρασία, πίεση, ροή κτλ) να είναι διαρκώς ελεγχόμενα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίς να χρειάζεται αλλαγές στην σύνδεση κατά την διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας
	ΝΑΙ
	
	

	2.28
	Ταυτόχρονη αναπαράσταση στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή όλων των παραμέτρων που εμπλέκονται στην διαδικασία του πειράματος.
	ΝΑΙ
	
	

	2.29
	Δυνατότητα διαβάθμισης όλων των αισθητήρων που εμπλέκονται στη διαδικασία.
	ΝΑΙ
	
	

	2.30
	Αναπαράσταση γραφικών παραστάσεων σε πραγματικό χρόνο για τις διάφορες αντιδράσεις του μηχανήματος
	ΝΑΙ
	
	

	2.31
	Δυνατότητα αποθήκευσης όλων των δεδομένων και των αποτελεσμάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.32
	Όλες οι τιμές (των ενεργοποιητών) να μπορούν να μεταβληθούν οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, επιτρέποντας να δούμε πως αντιδράει το μηχάνημα αλλά και οι καμπύλες (γραφικές παραστάσεις) στις αλλαγές μας.
	ΝΑΙ
	
	

	2.33
	Όλες οι τιμές των αισθητήρων και των ενεργοποιητών να φαίνονται ανά πάσα στιγμή σε ένα κεντρικό σημείο στην οθόνη του υπολογιστή.
	ΝΑΙ
	
	

	2.34
	Για την αποφυγή εξωτερικών παρεμβάσεων να έχουν τοποθετηθεί προστατευτικές ασπίδες και φίλτρα.
	ΝΑΙ
	
	

	2.35
	Να γίνεται έλεγχος του μηχανήματος από τον υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο με μεγάλη ελαστικότητα στις μεταβολές των παραμέτρων από το πληκτρολόγιο, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της διαδικασίας.
	ΝΑΙ
	
	

	2.36
	Να γίνεται έλεγχος σε πραγματικό χρόνο των αντλιών, των συμπιεστών, των αντιστάσεων, των βαλβίδων ελέγχου κτλ.
	ΝΑΙ
	
	

	2.37
	Να γίνεται έλεγχος σε πραγματικό χρόνο, ταυτόχρονα αλλά και σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο, μέσω του Η/Υ, για όλες τις παραμέτρους που εμπλέκονται στην διαδικασία.
	ΝΑΙ
	
	

	2.38
	Να διαθέτει 3 επίπεδα ασφάλειας: ένα μηχανικό πάνω στο μηχάνημα, ένα ηλεκτρονικό στο διασυνδετικό κουτί και ένα τρίτο στο λογισμικό.
	
	
	

	2.39
	Να περιλαμβάνονται όλα τα καλώδια για την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος
	ΝΑΙ
	
	

	2.40
	Να περιλαμβάνεται κάρτα απόληψης δεδομένων (data acquisition board)
	ΝΑΙ
	
	

	2.41
	Αυτή η κάρτα, για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, να τοποθετείται μέσα στον υπολογιστή που θα συνδεθεί το μηχάνημα.
	ΝΑΙ
	
	

	2.42
	Analog input: Number of channels= 16 single-ended or 8 differential. Resolution=16 bits, 1 in 65536. Ρυθμός δειγματοληψίας μέχρι και: 250 KS/s (Kilo samples per second). Input range (V) =± 10V. Data transfers=DMA, interrupts, programmed I/0. DMA channels=6.
	ΝΑΙ
	
	

	2.43
	Analog output:	Number of channels=2. Resolution=16 bits, 1 in 65536. Maximum output rate up to: 900KS/s. Output range (V) = ± 10V. Data transfers=DMA, interrupts, programmed I/0.
	ΝΑΙ
	
	

	2.44
	Digital Input/output: Channels=24 inputs/outputs. D0 or DI Sample Clock frequency: 0 to 100MHz.
	ΝΑΙ
	
	

	2.45
	Timing: Counter/timers=4. Resolution: Counter/timers: 32 bits.
	ΝΑΙ
	
	

	2.46
	Να περιλαμβάνεται το απαραίτητο λογισμικό
	ΝΑΙ
	
	

	2.47
	Να είναι συμβατό με το περιβάλλον των Windows.
	ΝΑΙ
	
	

	2.48
	Να είναι παραστατική και ευκόλως κατανοούμενη προσομοίωση της διαδικασίας στην οθόνη.
	ΝΑΙ
	
	

	2.49
	Να είναι συμβατό με τα πρότυπα της βιομηχανίας.
	ΝΑΙ
	
	

	2.50
	Να είναι δυνατή η εγγραφή και απεικόνιση όλων των παραμέτρων της διαδικασίας ταυτοχρόνως και αυτόματα.
	ΝΑΙ
	
	

	2.51
	Να είναι δυνατή η διαχείριση, αλλαγή, σύγκριση και αποθήκευση των δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.52
	Το λογισμικό, για να εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, να εισάγει από την διαδικασία δεδομένα με ταχύτητα 250000 data/sec λόγω του καλωδίου SCSI.
	ΝΑΙ
	
	

	2.53
	Να είναι δυνατή η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται μετά τα πειράματα και την τροποποίηση των συνθηκών κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.54
	Να έχει κωδικούς εισόδου για τον καθηγητή αλλά και για κάθε μαθητή ξεχωριστά, έτσι ώστε ο έλεγχος του καθηγητή στους μαθητές να είναι πλήρης, και να επιτρέπει την πρόσβαση σε διαφορετικά επίπεδα εργασίας-δυσκολίας
	ΝΑΙ
	
	

	2.55
	Η μονάδα αυτή να επιτρέπει σε 30 μαθητές ταυτόχρονα να έχουν οπτική επαφή της όλης διαδικασίας μέσω ενός προβολέα.
	ΝΑΙ
	
	

	2.56
	Η μονάδα να περιλαμβάνει και 7 εγχειρίδια (απαραίτητες προϋποθέσεις εγκατάστασης, εγκατάστασης, ξεκίνημα μηχανήματος, ασφάλεια, συντήρηση, διαβάθμιση & ασκήσεις)
	ΝΑΙ
	
	

	2.57
	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και καλύπτει όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.
	ΝΑΙ
	
	

	2.58
	Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό για 10 χρόνια από την παράδοση του μηχανήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	2.59
	Υπηρεσίες: στην προσφορά να περιλαμβάνεται μεταφορά, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.60
	Εκπαίδευση: στην προσφορά να περιλαμβάνεται εκπαίδευση όλων όσων θα ασχοληθούν με την μονάδα από τεχνικό της κατασκευάστριας εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	

	2.61
	Το μηχάνημα να συνοδεύεται από CE Mark 
	ΝΑΙ
	
	

	2.62
	Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015.
	ΝΑΙ
	
	

	2.63
	Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 18001:2007.
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 32 - Λογισμικό επιχειρ. αναλυτικής, οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	32
	Λογισμικό επιχειρηματικής αναλυτικής, οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων
	2 άδειες
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	32.1
	Δυνατότητες διαχείρισης μεγάλων δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	32.2
	Δυνατότητες ανάλυσης με αλγόριθμους Μηχανικής Μάθησης
	ΝΑΙ
	
	

	32.3
	Δυνατότητες οπτικοποίησης δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	32.4
	Δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης
	ΝΑΙ
	
	

	32.5
	Ετήσια συνδρομή ανά χρήση 
	ΝΑΙ
	
	

	32.6
	Συμβατό με λογισμικό Tableau
	
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 33 - Λογισμικό βελτιστοποίησης:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	33
	Λογισμικό βελτιστοποίησης
	2 άδειες
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	33.1
	Ενσωματωμένη αλγεβρική γλώσσα μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού
	ΝΑΙ
	
	

	33.2
	Γραφικό περιβάλλον εργασίας
	ΝΑΙ
	
	

	33.3
	Δυνατότητες χρήσης πολλαπλών επιλυτών (solvers)
	ΝΑΙ
	
	

	33.4
	Ενσωματωμένη σύνδεση με τον επιλυτή Gurobi
	ΝΑΙ
	
	

	33.5
	Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικό κώδικα γλώσσας Python
	ΝΑΙ
	
	

	33.6
	Δυνατότητες οπτικοποίησης αποτελεσμάτων
	ΝΑΙ
	
	

	33.7
	Διαρκής συνδρομή 
	ΝΑΙ
	
	

	33.8
	Συμβατό με περιβάλλον GAMS
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 34 - Λογισμικό Στατιστικής Ανάλυσης:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	34
	Λογισμικό Στατιστικής Ανάλυσης
	2 άδειες
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	34.1
	Δυνατότητες στατιστικών αναλύσεων (περιγραφική στατιστική, πολυμεταβλητή στατιστική, γραμμική/λογιστική παλινδρόμηση, μονότονη παλιδρόμηση, παραμετρικοί/μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων, καμπύλη ROC, δέντρα αποφάσεων, διαχείριση ελλιπών δεδομένων, νευρωνικά δίκτυα, ανάλυση ομαδοποίησης) 
	ΝΑΙ
	
	

	34.2
	Ανάλυση μοντέλων δομικών εξισώσεων (structural equation modeling)
	ΝΑΙ
	
	

	34.3
	Γραφικό περιβάλλον εργασίας
	ΝΑΙ
	
	

	34.4
	Δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων λογιστικών φύλλων (Excel)
	ΝΑΙ
	
	

	34.5
	Δυνατότητες οπτικοποίησης αποτελεσμάτων
	
	
	

	34.6
	Διαρκής συνδρομή 
	
	
	

	34.7
	Συμβατό με SPSS και AMOS
	
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 35 - Βάση ενεργειακών δεδομένων κρατών:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	35
	Βάση ενεργειακών δεδομένων κρατών
	Ετήσια πρόσβαση
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	35.1
	Πρόσβαση σε παγκόσμια ενεργειακά δεδομένα ανά χώρα (world energy statistics & balances, δεδομένα για άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές, αέρια θερμοκηπίου, τιμές ενέργειας, προβλέψεις)
	ΝΑΙ
	
	

	35.2
	Δεδομένα από επίσημους φορείς (International Energy Agency)
	ΝΑΙ
	
	

	35.3
	Ετήσια συνδρομή
	
	
	

	35.4
	Πρόσβαση στη βάση δεδομένων για όλους τους χρήστες του Πολυτεχνείου Κρήτης
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 36 - Βάση δεδομένων μονάδων παραγωγής ενέργειας:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	36
	Βάση δεδομένων μονάδων παραγωγής ενέργειας
	Ετήσια πρόσβαση
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	36.1
	Κάλυψη >120 χωρών
	ΝΑΙ
	
	

	36.2
	Δεδομένα για χώρα εγκατάστασης, τοποθεσία μονάδας παραγωγής, δυναμικότητες παραγωγής, εκπομπές CO2 ανά μονάδα, οικονομικά στοιχεία
	ΝΑΙ
	
	

	36.3
	Δεδομένα σε επίπεδο κρατών (δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας, εκπομπές CO2, κατανάλωση ενέργειας ανά κλάδο)
	ΝΑΙ
	
	

	36.4
	Ετήσια συνδρομή
	
	
	

	36.5
	Δεδομένα συμβατά με πηγές όπως η βάσεις Power Plant Tracker και World Energy Efficiency & Demand  της Enerdata
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 37 - Βάση οικονομικών δεδομένων κρατών:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	37
	Βάση οικονομικών δεδομένων κρατών
	Ετήσια πρόσβαση
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	37.1
	Ιστορικά δεδομένων κινδύνου χώρας (πολιτικός / οικονομικός κίνδυνος), διαφάνειας, οικονομικών στοιχείων, αξιολογήσεις κινδύνου χωρών
	ΝΑΙ
	
	

	37.2
	Δεδομένα συμβατά με πηγές όπως η βάση δεδομένων  CountryData του PRS Group
	ΝΑΙ
	
	

	37.3
	Ετήσια συνδρομή
	
	
	

	37.4
	Πρόσβαση στη βάση δεδομένων για τουλάχιστον 2 χρήστες του Πολυτεχνείου Κρήτης
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 38 - Βάση δεδομένων αγορών εμπορευμάτων:
	
Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	38.
	Βάση δεδομένων αγορών εμπορευμάτων
	Ετήσια πρόσβαση
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	38.1
	Ιστορικά δεδομένα αγορών εμπορευμάτων (αγορές άνθρακα, ανανεώσιμων πηγών, φυσικού αερίου, πετρελαίου, ηλεκτρικής ενέργειας, κ.ά.)
	ΝΑΙ
	
	

	38.2
	Δεδομένα συμβατά με πηγές όπως η βάση δεδομένων Platts Market Data της S&P
	
	
	

	38.3
	Ετήσια συνδρομή  
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	





ΤΜΗΜΑ 39 - Τρισδιάστατος Σαρωτής Laser, μεσαίων και μεγάλων αντικειμένων:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	39.
	Τρισδιάστατος Σαρωτής Laser, μεσαίων και μεγάλων αντικειμένων
	Ένα (1)
	
	

	Α. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

	39.1
	Να διαθέτει 3D πηγή φωτός VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) και 2D πηγή λευκού φωτός LED.
	ΝΑΙ
	
	

	39.2
	Το εύρος απόστασης λειτουργίας του σαρωτή να είναι
τουλάχιστον 0.35m - 1.2m.
	ΝΑΙ
	
	

	39.3
	Η ανάλυση της 3D σάρωσης να είναι τουλάχιστον 0.2mm και η ακρίβεια της 3D σάρωσης να είναι τουλάχιστον 0.1mm.
	ΝΑΙ
	
	

	39.4
	Η ταχύτητα σάρωσης πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τα
35.000.000 σημεία/δευτερόλεπτο και να διαθέτει εύρος
επιτρεπόμενου πεδίου τουλάχιστον 38ο οριζόντια Χ 23ο
κατακόρυφα.
	ΝΑΙ
	
	

	39.5
	Να διαθέτει τη δυνατότητα λήψης και απόδοσης υφής με
ανάλυση τουλάχιστον 2.3mp, μέσω ενσωματωμένης 3D
κάμερας και να διαθέτει ενσωματωμένο αδρανειακό σύστημα 9 βαθμών ελευθερίας (9 DoF).
	ΝΑΙ
	
	

	39.6
	Να διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή, με
τετραπύρηνο επεξεργαστή και σκληρό δίσκο SSD
χωρητικότητας τουλάχιστον 512GB, ώστε να μην απαιτείται
χρήση άλλης ηλεκτρονικής συσκευής για το χειρισμό του, και
ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 5’’, με
δυνατότητα επικοινωνίας μέσω WiFi, καλωδίου Ethernet και
κάρτας microSD.
	ΝΑΙ
	
	

	39.7
	Όλο το σύστημα πρέπει να είναι μικρό και απολύτως φορητό.
Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 3kg, να λειτουργεί με
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή με χρήση εξωτερικής ισχύος
μέσω τροφοδοτικού και, κατά την παράδοσή του, να
συνοδεύεται από σκληρή θήκη μεταφοράς, καλώδιο φόρτισης,
μπαταρία και φορτιστή.
	ΝΑΙ
	
	

	Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

	39.8
	Ο σαρωτής θα πρέπει να συνοδεύεται από είκοσι (20) μόνιμες
άδειες χρήσης λογισμικού σάρωσης, δημιουργίας και επεξεργασίας του τρισδιάστατου μοντέλου και εξαγωγής σε διάφορα format προς μετεπεξεργασία με τις παρακάτω προδιαγραφές:
	ΝΑΙ
	
	

	39.9
	Λειτουργία σε λειτουργικό σύστημα Windows.
	ΝΑΙ
	
	

	39.10
	Δυνατότητα ευθυγράμμισης σαρώσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	39.11
	Δυνατότητα αυτόματης αφαίρεσης επιπέδου στήριξης αντικειμένου.
	ΝΑΙ
	
	

	39.12
	Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών μοντέλων (watertight).
	ΝΑΙ
	
	

	39.13
	Δυνατότητα επεξεργασίας του μοντέλου με απαραίτητες τις λειτουργίες διαγραφής, λείανσης, γεμίσματος κενών, αφαίρεσης θορύβου, κ.λπ..
	ΝΑΙ
	
	

	39.14
	Δυνατότητα ορισμού συστήματος συντεταγμένων, μετάθεσης, στροφής και κλίμακας του μοντέλου.
	ΝΑΙ
	
	

	39.15
	Δυνατότητα δημιουργίας μοντέλων σε διάφορα διαδεδομένα format όπως OBJ, PTX, STL, ASCII, CSV, PLY κ.λπ..
	ΝΑΙ
	
	

	39.16
	Δυνατότητα δημιουργίας και εξαγωγής τρισδιάστατου νέφους σημείων σε διάφορα διαδεδομένα format όπως PTX, BTX.
	ΝΑΙ
	
	

	39.17
	Δυνατότητα απόδοσης στο τελικό μοντέλο RGB True Color με ρύθμιση της επιθυμητής ανάλυσης και με επιλογές ρύθμισης φωτεινότητας, αντίθεσης, κ.ά..
	ΝΑΙ
	
	

	39.18
	Δυνατότητα διαστασιολόγησης στο μοντέλο και εξαγωγής των μετρήσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	39.19
	Δυνατότητα δημιουργίας τομών και εξαγωγής τους σε μορφή dxf.
	ΝΑΙ
	
	

	39.20
	Δυνατότητα ταυτόχρονης σάρωσης σε πραγματικό χρόνο με τουλάχιστον δύο σαρωτές.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ. EΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Το σύνολο εξοπλισμού και λογισμικού να προέρχεται από την
ίδια κατασκευάστρια εταιρεία.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο σαρωτής θα πρέπει να καλύπτεται από εργοστασιακή
εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Για το λογισμικό θα πρέπει να προσφέρεται συντήρηση δύο (2)
ετών που να περιλαμβάνει όλες τις αναβαθμίσεις του, αλλά και την παροχή νέων εκδόσεών του.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Να προσφέρεται απομακρυσμένη εκπαίδευση στη χρήση του
σαρωτή και του λογισμικού, που θα περιλαμβάνει
ενεργοποίησή του και την εγκατάσταση του λογισμικού, από
άτομο πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή. Να υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	




Χρόνος ισχύος προσφοράς: Έως την 10η/09/2026 (δώδεκα – 12 – μήνες από την επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή)
Ημερομηνία ……/…../…..
Ψηφιακή Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου
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