## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα, με όλες τις απαιτούμενες από τη διακήρυξη ιδιότητες και σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, θα πρέπει  να παρέχεται η κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού, μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου, με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή, για το αναγραφόμενο ανά είδος χρονικό διάστημα και σε όποιο είδος απαιτείται. Επίσης, είναι απαραίτητη η κάλυψη ανταλλακτικών για το εκάστοτε χρονικό διάστημα, σε όποιο είδος της παρούσας έχει ζητηθεί, καθώς και η προσκόμιση των σε αυτών απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σε όποιο είδος αναφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας εννοείται η εγγύηση που παρέχει το εργοστάσιο κατασκευής του.

Σημείωση: Τυχόν αναφορά σε εμπορικά σήματα κατασκευαστών δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο υποχρεωτική απαίτηση του διαγωνισμού και γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του προσφέροντος στην κατανόηση των αναγκών του ιδρύματος και στην ορθή συμπλήρωση της προσφοράς του.

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (που αντιστοιχούν στο σύνολο υποκατηγοριών) και όχι για μέρος αυτών, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.

Tα πινακάκια αποτελούν φύλλο συμμόρφωσης που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά σε μορφή αρχείου.pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙ της παρούσας, συμπληρωμένο ως προς το είδος ή τα είδη του Τμήματος (ή των Τμημάτων) για το οποίο (ή για τα οποία) υποβάλλεται προσφορά και το οποίο θα συνοδεύεται από τα ζητούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης.

ΤΜΗΜΑ 1 - (Σύστημα μέτρησης συγκέντρωσης αιθάλης (black carbon)) ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BLACK CARBON) | Ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | Μέθοδος μέτρησης: Εναπόθεση σωματιδίων σε φιλτροταινία, μέτρηση απορρόφησης φωτός σε 9 μήκη κύματος: 340nm, 370nm, 400nm, 470nm, 520nm, 590nm, 630nm, 880nm και 950nm | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Με τεχνολογία διπλού σημείου μέτρησης: Ταυτόχρονη ανάλυση της απορρόφησης του φωτός από την συλλογή των αερολυμάτων σε 2 σημεία ταυτόχρονα με διαφορετικά ποσοστά φόρτισης (διαφορετική παροχή δειγματοληψίας σε κάθε σημείο) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Να χρησιμοποιεί φίλτρο υαλονημάτων, με επικάλυψη PTFE | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Η προώθηση της φιλτροταινίας να είναι παραμετροποιούμενη από τον χρήστη, είτε με επιλογή του χρόνου ή του όγκου δειγματοληψίας, είτε με όριο επικαθήμενης αιθάλης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Η παροχή δειγματοληψίας να είναι 2 - 5 l/min, ρυθμιζόμενη από τον χρήστη, ελεγχόμενη από ρυθμιστή ροής μάζης. H ροή να μετράται από δύο αισθητήρες ροής μάζας και να σταθεροποιείται με έλεγχο κλειστού βρόγχου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Η συχνότητα μέτρησης να είναι κατ’επιλογή του χρήστη, ανά 1 δευτερόλεπτο ή ανά ένα λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Η ευαισθησία μέτρησης να είναι <10 nm/m3 με περίοδο μέτρησης 1 λεπτού και παροχή 5 l/min | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Το κατώτερο όριο ανίχνευσης να είναι <0.001 μg/m3 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Το εύρος ανίχνευσης να είναι 0.01 - 100 μg/m3 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Να έχει την δυνατότητα υπολογισμού του ποσοστού αιθάλης (%) από καύση βιομάζας (biomass burning fraction) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής, κατ’ ελάχιστον 10’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Να διαθέτει εξόδους RS-232, USB, Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Να έχει δυνατότητες σύνδεσης με κεφαλή δειγματοληψίας -προδιαχωριστή PM2,5 στα 5l/min, με αφυγραντήρα δείγματος με μεμβράνη nafion, με αισθητήριο CO2. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | Να υπάρχει η δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου του αισθητήρα με πρότυπα οπτικά φίλτρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη για τις πρωτογενείς και τελικές μετρήσεις (μαζί με θερμοκρασία και πίεσης δειγματοληψίας), διάρκειας πολλών ετών μέτρησης, με δυνατότητα μεταφοράς σε Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16 | Να έχει δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης βαθμονόμησης παροχής με εξωτερικό ροόμετρο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.17 | Το κέλυφος να είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε rack 19’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.18 | Το βάρος της συσκευής να είναι έως 18 kg | ΝΑΙ |  |  |
| 1.19 | Να έχει δυνατότητα εύκολου καθαρισμού κεφαλής μέτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.20 | Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230VAC/50Hz, ~30W | ΝΑΙ |  |  |
| 1.21 | Θερμοκρασία λειτουργίας συσκευής: +5 .... +55 οC | ΝΑΙ |  |  |
| 1.22 | Να παραδοθεί με: Αφυγραντήρα δείγματος 5l/min με δική του ισχυρή αντλία, βασιζόμενος σε ξηραντήρα Nafion για συνεχείς μετρήσεις σε περιβάλλον με πολύ υγρασία. Φιλτροταινία, 10 μ. Φίλτρο προστασίας αιθαλομέτρου Μετεωρολογικά αισθητήρια για μέτρηση θερμοκρασίας, πίεσης, σχετικής υγρασίας, ταχύτητας/διεύθυνσης ανέμου) Αισθητήριο CO2 (0-1.000 ppm) για σύνδεση με αιθαλόμετρο Κιτ κεφαλών εισόδου για PM10, PM4, PM2.5, PM1, TSP Κεφαλή προδιαχωριστή PM2,5 στα 5 LPM Κεφαλή προδιαχωριστή PM1 στα 2 LPM Κεφαλή προδιαχωριστή PM2,5 στα 2 LPM, PM1 στα 5 LPM Σετ οπτικών φίλτρων για την επαλήθευση της απόκρισης του οργάνου Κιτ βαθμονόμησης αισθητηρίου ταινίας Βαλίτσα μεταφοράς Ροόμετρο 0,1 - 25 LPM για βαθμονόμηση της παροχή | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο προμηθευτής να έχει συνάψει τρεις (3)τουλάχιστον συμβάσεις ίδιου ή συναφούς αντικειμένου (όργανα δειγματοληψίας - μέτρησης ποιότητας αερίων και αιωρουμένων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα) κατά την τελευταία τριετία | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ικανότητα του προμηθευτή τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού,που να μπορεί να αποδειχθεί με Οργανόγραμμα όπου να αναφέρεται το τεχνικό προσωπικό, οι ειδικότητές του, καθώς και πίνακας υποδομών και εξοπλισμού (εργαστηριακού και πεδίου) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 στις διαδικασίες του οποίου να περιλαμβάνονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, και την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Παράδοση εντός τεσσάρων (4) μηνών | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 2 - (Φορητό όργανο μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα) ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΦΟΡΗΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ | Ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 2.1 | Να έχει αρχή μέτρησης περίθλασης με δέσμη/ακτίνα Laser | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Να έχει εύρος μέτρησης συγκεντρώσεων 0,001 – 100 mg/m3 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Να έχει εύρος μεγέθους σωματιδίων 0,1 – 10 μm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Να έχει ανάλυση 0,001 mg/m3 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Να έχει εύρος παροχής 0 – 1.8 L/min, ρυθμιζόμενη από τον χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι 0 – 50οC | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Η υγρασία λειτουργίας να είναι 0 – 95% RH, μη συμπυκνούμενη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Να έχει οθόνη έγχρωμη OLED με ανάλυση τουλάχιστον 160 x 129 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Ο ρυθμός ανανέωσης οθόνης να είναι 1-60 δευτ., ρυθμιζόμενη από τον χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Να διαθέτει κεφαλές – προδιαχωριστές για μέτρηση PM1, PM2.5, PM5, PM10 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11 | Να διαθέτει κυκλωνικούς προδιαχωριστές για μέτρηση 4 μm και 0.8 μm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Να υπάρχει δυνατότητα βαθμονόμησης του μηδενός από τον χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.13 | Να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του συντελεστή βαθμονόμησης από τον χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.14 | Να διαθέτει καταγραφικό με μνήμη τουλάχιστον 80.000 μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.15 | Το διάστημα καταγραφής να είναι από 1 δευτερόλεπτο έως 60 λεπτά | ΝΑΙ |  |  |
| 2.16 | Να διαθέτει ηχητικό και οπτικό συναγερμό για υπέρβαση προγραμματιζόμενων ορίων από το χρήστη ή για STEL | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17 | Να έχει την δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε Η/Υ μέσω USB και κατάλληλου λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.18 | Να τροφοδοτείται από μπαταρία Li-Ion και ρεύμα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.19 | Να έχει αυτονομία μπαταρίας 20 ωρών συνεχών μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.20 | Να παραδοθεί βαθμονομημένο έναντι σταθμικής μεθόδου με πρότυπη σκόνη κατά ISO 12103-1 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.21 | Να έχει διαστάσεις μικρότερες από 130 x 100 x 80 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.22 | Να έχει βάρος < 800 gr | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ο προμηθευτής να έχει συνάψει τρεις (3)τουλάχιστον συμβάσεις ίδιου ή συναφούς αντικειμένου (όργανα δειγματοληψίας - μέτρησης ποιότητας αερίων και αιωρουμένων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα) κατά την τελευταία τριετία. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ικανότητα του προμηθευτή τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού,που να μπορεί να αποδειχθεί με Οργανόγραμμα όπου να αναφέρεται το τεχνικό προσωπικό, οι ειδικότητές του, καθώς και πίνακας υποδομών και εξοπλισμού (εργαστηριακού και πεδίου) . | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 στις διαδικασίες του οποίου να περιλαμβάνονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, και την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Παράδοση εντός τεσσάρων (4) μηνών | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 3 - (Προσκρουστήρας) ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΜΟΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ PM10/2.5 ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ | Ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 3.1 | Να είναι στιβαρή ανοξείδωτη και ελαφριά κατασκευή για χρήση σε εξωτερικούς χώρους | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Να διαθέτει 3 πλήκτρα για εύκολο χειρισμό | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Να διαθέτει καταγραφικό και να αποθηκεύει τα δεδομένα σε USB stick | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Να έχει πρωτόκολλο επικοινωνίας Bavarian-Hessian | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Να έχει λειτουργία προστασίας αποθηκευμένων δεδομένων από διακοπή ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Να διαθέτει αερισμό και αυτόματη θέρμανση για λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Να διαθέτει κεφαλές δειγματοληψίας με εναλλάξιμα ακροφύσια για μέτρηση PM10/PM2.5 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με κεφαλή δειγματοληψίας για TSP και αφρών PU για δειγματοληψία αεροζόλ | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Να χρησιμοποιεί φίλτρα με διάμετρο 47mm και 50mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | Να συμφωνεί με το πρότυπα VDI 2463-7 και το CEΝ EN12341:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | Η θερμοκρασία λειτουργίας -30οC …+50οC | ΝΑΙ |  |  |
| 3.12 | Να έχει δυνατότητα αντιστάθμισης θερμοκρασίας και πίεσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.13 | Να έχει την δυνατότητα επικοινωνίας με υπολογιστή μέσω θύρας RS232 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.14 | Να λειτουργεί με παροχή 2,3-2,7-3,0 m3/h | ΝΑΙ |  |  |
| 3.15 | Να έχει απόκλιση <2% | ΝΑΙ |  |  |
| 3.16 | Ο χρόνος δειγματοληψίας να είναι 1-168 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| 3.17 | Η διαλειμματική λειτουργία να είναι 1-168 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| 3.18 | Να λειτουργεί με ηλεκτρική παροχή 230VAC, 50/60 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 3.19 | Να έχει κατανάλωση <400VA | ΝΑΙ |  |  |
| 3.20 | Να έχει διαστάσεις πικρότερες από 320 x 490 x 260 mm (ΠxYxB) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.21 | Να έχει βάρος <25kg | ΝΑΙ |  |  |
| 3.22 | Ο θόρυβος <35dB σύμφωνα με το πρότυπο DIN2058 | NAI |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ο προμηθευτής να έχει συνάψει τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις ίδιου ή συναφούς αντικειμένου (όργανα δειγματοληψίας - μέτρησης ποιότητας αερίων και αιωρουμένων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα) κατά την τελευταία τριετία. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ικανότητα του προμηθευτή τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού,που να μπορεί να αποδειχθεί με Οργανόγραμμα όπου να αναφέρεται το τεχνικό προσωπικό, οι ειδικότητές του, καθώς και πίνακας υποδομών και εξοπλισμού (εργαστηριακού και πεδίου) . | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 στις διαδικασίες του οποίου να περιλαμβάνονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, και την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Παράδοση εντός τεσσάρων (4) μηνών | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 4 - Αναλυτής αιωρούμενων νανοσωματιδίων (UFP)ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος |  | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Αναλυτής αιωρούμενων νανοσωματιδίων (UFP) (Όργανο μέτρησης υπέρλεπτων σωματιδίων (UFP)) Τεμάχια |  | Ένα (1) |  |  |
|  |  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το προσφερόμενο μοντέλο και ο κατασκευαστικός οίκος |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μικρών διαστάσεων, φορητό (μέγιστη διάσταση <20 cm και βάρος < 0,5 kg) όργανο για τη μέτρηση παραμέτρων που σχετίζονται με τον αριθμό και το μέγεθος των υπέρλεπτων σωματιδίων (Ultra Fine Particles – UFP) στον αέρα |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η αρχή λειτουργίας θα πρέπει να στηρίζεται στην ηλεκτρομετρική καταγραφή αιωρουμένων σωματιδίων χρησιμοποιώντας φόρτιση διάχυσης (diffusion charging with high voltage corona discharge) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να μετρά ταυτόχρονα τις παρακάτω παραμέτρους: - Κατ΄αριθμό συγκέντρωση σωματιδίων - Μέση διάμετρο σωματιδίων - Ολική επιφάνεια σωματιδίων - Επιφάνεια σωματιδίων που έχουν δυνατότητα εναπόθεσης στο αναπνευστικό σύστημα (Lung-Deposited-Surface-Area - LDSA) - Κατά μάζα συγκέντρωση σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη από 0,3μm - Mέτρηση της κατανομής μεγέθους του αριθμού σωματιδίων (σε τουλάχιστον 8 κλάσεις μεγέθους) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να καλύπτει τις παρακάτω κλίμακες μέτρησης: - Κατ΄αριθμό συγκέντρωση σωματιδίων: 0 –106 σωματίδια/cm3 - Ολική επιφάνεια σωματιδίων: 0 –50.000 μm2/cm3 - LDSA: 0 – 12.000 μm2/cm3 - Κατά μάζα συγκέντρωση σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη από 0,3 μm: 0 – 1.000 μg/m3 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει τυπική ακρίβεια μέτρησης εντός των παρακάτω ορίων: - Κατ΄αριθμό συγκέντρωση σωματιδίων: ± 30 % - Μέση διάμετρο σωματιδίων: ± 30 % - Ολική επιφάνεια σωματιδίων: ± 30 % - LDSA: ± 30 % - Κατά μάζα συγκέντρωση σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη από 0,3μm: ± 50 % |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | To ανιχνεύσιμο εύρος διαμέτρων σωματιδίων να περιέχει την περιοχή 20- 150 nm |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει οθόνη προβολής των καταγραφόμενων παραμέτρων |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα ανανέωσης δεδομένων ανά 10 s ή μικρότερο |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει πολύ χαμηλή παροχή δειγματοληψίας (μικρότερη από 1 l/min) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει τη σύνδεση εύκαμπτης σωλήνωσης στη γραμμή δειγματοληψίας |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει τη σύνδεση κυκλωνικού διαχωριστή στη γραμμή δειγματοληψίας για την απομάκρυνση αδρών σωματιδίων |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει αυτονομία λειτουργίας 20 ώρες ή μεγαλύτερη, μέσω επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου (Li-ion) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να λειτουργεί ανεξαρτήτως προσανατολισμού κατά τον οποίο είναι τοποθετημένο ενώ μεταφέρεται |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει υποδοχή μSD κάρτας για την αποθήκευση δεδομένων |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας/φόρτισης USB |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με κινητό τηλέφωνο |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του οργάνου πρέπει να περιέχει την περιοχή 0 έως 40οC |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει τροφοδοσία μπαταρίας 5 V,1.5 A |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υψόμετρο λειτουργίας έως 3 km από τη μέση θαλάσσια στάθμη |  | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, και να συνοδεύεται από το απαραίτητο εγχειρίδιο χρήσης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί με πλήρες σύνολο εγχειριδίων με οδηγίες λειτουργίας και επικοινωνίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το όργανο θα παραδοθεί με καλώδιο και φορτιστή USB, μSD κάρτα 8GB, σωλήνωση από υλικό Tygon και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς |  |  |  |  |
| 6 | Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. |  | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 5 - (Υπολογιστικό Σύστημα Υψηλών Επιδόσεων) δύο (2) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Υπολογιστικό Σύστημα Υψηλών Επιδόσεων | Δύο (2) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 5.1 | Rack mount Server 1U | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Να διαθέτει Sliding Rack Rails με διαχειριστή καλωδίων | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Ο Server να υποστηρίζει 8 NVMe Drives, 2CPU | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Να διαθέτει 4 Very High Performance Fans Hot-plug για 2CPU | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | Επεξεργαστής | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7 | Αριθμός επεξεργαστών 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8 | Αρχιτεκτονική επεξεργαστών x64 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.9 | Πυρήνες (Cores) ανά επεξεργαστή 40C | ΝΑΙ |  |  |
| 5.10 | Μνήμη Cache ανά επεξεργαστή 105M | ΝΑΙ |  |  |
| 5.11 | Συχνότητα ανά επεξεργαστή 2.0 GHz | ΝΑΙ |  |  |
| 5.12 | Ταχύτητα μετάδοσης ανά επεξεργαστή 16GT/s | ΝΑΙ |  |  |
| 5.13 | Μνήμη (RAM) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.14 | Χωρητικότητα 1TB (16x 64GB) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.15 | Τύπος RDIMM DDR5 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.16 | Ταχύτητα διαύλου 4800MT/s | ΝΑΙ |  |  |
| 5.17 | Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα μνήμης ≥ 8TB | ΝΑΙ |  |  |
| 5.18 | Συνολικός Αριθμός slots μνήμης συστήματος ≥ 32 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.19 | Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι | ΝΑΙ |  |  |
| 5.20 | Ο Server να υποστηρίζει 8 hot-plug δίσκους 2.5” NVMe Gen 4 SSD | ΝΑΙ |  |  |
| 5.21 | Εγκατεστημένος Hardware ελεγκτής δίσκων PERC H965i με 8GB DDR4 3200 MT/s cache 22.5 Gbps SAS, 12 Gbps SAS, and 6 Gbps SATA/SAS | ΝΑΙ |  |  |
| 5.22 | Υποστήριξη RAID 0,1,5,6,10,50,60 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.23 | Ο server να προσφερθεί με πέντε (5) 7.68TB SSD Enterprise NVMe Gen4 Hot-plug Hard Drive | ΝΑΙ |  |  |
| 5.24 | Να περιλαμβάνει PCIe κάρτα η οποία θα φέρει εγκατεστημένους δυο 960GB (Boot Class) M.2 NVMe Solid State Devices (SSDs) σε Hardware RAID 1 διαμόρφωση με δυνατότητα Hot Swap. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.25 | Network | ΝΑΙ |  |  |
| 5.26 | Gigabit BASE-T ports ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.27 | 10 Gigabit BASE-T ports ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.28 | Ελεγκτής διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
| 5.29 | Dedicated NIC για management | ΝΑΙ |  |  |
| 5.30 | Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH | ΝΑΙ |  |  |
| 5.31 | Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NFS v4, SMB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.32 | Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.33 | Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να σβήσει data από local storage (HDDs, SSDs, NVMs) και embedded flash devices | ΝΑΙ |  |  |
| 5.34 | Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το management controller interface στο front-panel του server για γρήγορο configuration | ΝΑΙ |  |  |
| 5.35 | Να διαθέτει built-in one-to-many monitoring και inventory δυνατότητα και για άλλους servers με τον ίδιο ελεγκτή διαχείρισης, χωρίς ανάγκη για άλλο software και ξεχωριστή monitoring console | ΝΑΙ |  |  |
| 5.36 | Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection | ΝΑΙ |  |  |
| 5.37 | Υποστήριξη HTML5 και HTTP / HTTPS μαζί με NFS/CIFS | ΝΑΙ |  |  |
| 5.38 | Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring | ΝΑΙ |  |  |
| 5.39 | Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts | ΝΑΙ |  |  |
| 5.40 | Server Configuration Backup | ΝΑΙ |  |  |
| 5.41 | Υποστήριξη απομακρυσμένου ελέγχου και αντιμετώπισης προβλημάτων στις δικτυακές συνδέσεις, από το ίδιο κεντρικό GUI που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη, ενημέρωση, παρακολούθηση και συντήρηση των διακομιστών. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.42 | Να υποστηρίζει Server Configuration Profile δηλ. επαναχρησιμοποιούμενα προφίλ χαρακτηριστικών για εύκολη εγκατάσταση/αποκατάσταση ενός server | ΝΑΙ |  |  |
| 5.43 | Λοιπά χαρακτηριστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 5.44 | Redundant, hot plug τροφοδοτικά ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.45 | Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 1100W | ΝΑΙ |  |  |
| 5.46 | Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών | ΝΑΙ |  |  |
| 5.47 | Προσφερόμενες PCI-e 16x slots (Gen.4 & 5) ≥ 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.48 | USB 2.0 ports ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.49 | USB 3.0 ports ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.50 | VGA connector ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.51 | micro-USB ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.52 | Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Canonical Ubuntu LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi | ΝΑΙ |  |  |
| 5.53 | Trusted Platform Module 2.0 v3 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.54 | Να περιλαμβάνει πιστοποιητικό του κατασκευαστή που να αποδεικνύει, ότι η σύνθεση του server είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που παράχθηκε κατά την κατασκευή του στο εργοστάσιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.55 | LCD panel στην πρόσοψη για πληροφόρηση κατανάλωσης σε BTU/hr ή Watts και θερμοκρασίας και γρήγορης πρόσβαση στο σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.56 | Να υποστηρίζει την δυνατότητα ορισμού φυσικού μέσου αποκατάστασης του λειτουργικού συστήματος, σε περίπτωση βλάβης αυτού. | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα συστήματα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για επτά (7) έτη 24x7x365 από την ημερομηνία εγκατάστασης των συστημάτων από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή για προβλήματα σχετικά με το hardware του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | On-Site ανταπόκριση για το Hardware, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Παροχή οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου από την κατασκευάστρια εταιρεία, με υποστήριξη ελληνικής γλώσσας που θα παρέχει κατά ελάχιστο: α) τηλεφωνική υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων των αργιών), β) ηλεκτρονική υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων των αργιών) και γ) δυνατότητα εξ αποστάσεως τεχνικής βοήθειας σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων των αργιών). Nα αναφερθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του κέντρου (τηλέφωνα επικοινωνίας, emails), οι ώρες λειτουργίας του και να περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες υποστήριξης. Όλα τα παραπάνω να τεκμηριωθούν με γραπτή δήλωσή της κατασκευάστριας εταιρείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη, θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Παράδοση εντός τεσσάρων (4) μηνών | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 6 - (Υπολογιστικό Σύστημα Αποθήκευσης), ένα (1) τεμάχιο

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Υπολογιστικό Σύστημα Αποθήκευσης | Ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 6.1 | Rack mount Server 2U | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Να διαθέτει Sliding Rack Rails με διαχειριστή καλωδίων | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Ο Server να υποστηρίζει 12 Hard Drives (SAS/SATA), 2CPU | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Να διαθέτει 6 Very High Performance Fans Hot-plug για 2CPU | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Επεξεργαστής | ΝΑΙ |  |  |
| 6.7 | Αριθμός επεξεργαστών 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.8 | Αρχιτεκτονική επεξεργαστών x64 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.9 | Πυρήνες (Cores) ανά επεξεργαστή 12C | ΝΑΙ |  |  |
| 6.10 | Μνήμη Cache ανά επεξεργαστή 30M | ΝΑΙ |  |  |
| 6.11 | Συχνότητα ανά επεξεργαστή 2.4 GHz | ΝΑΙ |  |  |
| 6.12 | Ταχύτητα μετάδοσης ανά επεξεργαστή 16GT/s | ΝΑΙ |  |  |
| 6.13 | Μνήμη (RAM) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.14 | Χωρητικότητα 256MB (4x 64GB) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.15 | Τύπος RDIMM DDR5 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.16 | Ταχύτητα διαύλου 5600MT/s | ΝΑΙ |  |  |
| 6.17 | Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα μνήμης ≥ 1.5TB | ΝΑΙ |  |  |
| 6.18 | Συνολικός Αριθμός slots μνήμης συστήματος ≥ 16 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.19 | Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι | ΝΑΙ |  |  |
| 6.20 | Ο Server να υποστηρίζει 12 Hard Drives (SAS/SATA) hot-plug δίσκους 3.5” | ΝΑΙ |  |  |
| 6.21 | Εγκατεστημένος Hardware ελεγκτής δίσκων PERC H755 SAS Front 12G SATA/SAS. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.22 | Υποστήριξη RAID 0,1,5,6,10,50,60 με 8GB DDR4 2666 MT/s cache | ΝΑΙ |  |  |
| 6.23 | Ο server να προσφερθεί με δώδεκα (12) 22TB Hard Drive SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug | ΝΑΙ |  |  |
| 6.24 | Να περιλαμβάνει PCIe κάρτα η οποία θα φέρει εγκατεστημένους δυο 960GB (Boot Class) M.2 NVMe Solid State Devices (SSDs) σε Hardware RAID 1 διαμόρφωση με δυνατότητα Hot Swap. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.25 | Network | ΝΑΙ |  |  |
| 6.26 | Gigabit BASE-T ports ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.27 | 10 Gigabit BASE-T ports ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.28 | Ελεγκτής διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
| 6.29 | Dedicated NIC για management | ΝΑΙ |  |  |
| 6.30 | Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, SSH | ΝΑΙ |  |  |
| 6.31 | Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NFS v4, SMB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.32 | Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.33 | Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να σβήσει data από local storage (HDDs, SSDs, NVMs) και embedded flash devices | ΝΑΙ |  |  |
| 6.34 | Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το management controller interface στο front-panel του server για γρήγορο configuration | ΝΑΙ |  |  |
| 6.35 | Να διαθέτει built-in one-to-many monitoring και inventory δυνατότητα και για άλλους servers με τον ίδιο ελεγκτή διαχείρισης, χωρίς ανάγκη για άλλο software και ξεχωριστή monitoring console | ΝΑΙ |  |  |
| 6.36 | Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection | ΝΑΙ |  |  |
| 6.37 | Υποστήριξη HTML5 και HTTP / HTTPS μαζί με NFS/CIFS | ΝΑΙ |  |  |
| 6.38 | Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring | ΝΑΙ |  |  |
| 6.39 | Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts | ΝΑΙ |  |  |
| 6.40 | Server Configuration Backup | ΝΑΙ |  |  |
| 6.41 | Υποστήριξη απομακρυσμένου ελέγχου και αντιμετώπισης προβλημάτων στις δικτυακές συνδέσεις, από το ίδιο κεντρικό GUI που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη, ενημέρωση, παρακολούθηση και συντήρηση των διακομιστών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.42 | Να υποστηρίζει Server Configuration Profile δηλ. επαναχρησιμοποιούμενα προφιλ χαρακτηριστικών για εύκολη εγκατάσταση/αποκατάσταση ενός server | ΝΑΙ |  |  |
| 6.43 | Λοιπά χαρακτηριστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 6.44 | Redundant, hot plug τροφοδοτικά ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.45 | Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 1100W | ΝΑΙ |  |  |
| 6.46 | Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών | ΝΑΙ |  |  |
| 6.47 | Προσφερόμενες PCI-e 3x16 + 1x8 (2 CPU) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.48 | USB 2.0 ports ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.49 | USB 3.0 ports ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.50 | VGA connector ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.51 | micro-USB ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.52 | Dedicated iDRAC Ethernet port ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.53 | Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Canonical Ubuntu LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi | ΝΑΙ |  |  |
| 6.54 | Trusted Platform Module 2.0 v3 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.55 | Να περιλαμβάνει πιστοποιητικό του κατασκευαστή που να αποδεικνύει, ότι η σύνθεση του server είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που παράχθηκε κατά την κατασκευή του στο εργοστάσιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.56 | LCD panel στην πρόσοψη για πληροφόρηση κατανάλωσης σε BTU/hr ή Watts και θερμοκρασίας και γρήγορης πρόσβαση στο σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.57 | Να υποστηρίζει την δυνατότητα ορισμού φυσικού μέσου αποκατάστασης του λειτουργικού συστήματος, σε περίπτωση βλάβης αυτού. | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα συστήματα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για επτά (7) έτη 24x7x365 από την ημερομηνία εγκατάστασης των συστημάτων από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή για προβλήματα σχετικά με το hardware του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | On-Site ανταπόκριση για το Hardware, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Παροχή οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου από την κατασκευάστρια εταιρεία, με υποστήριξη ελληνικής γλώσσας που θα παρέχει κατά ελάχιστο: α) τηλεφωνική υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων των αργιών), β) ηλεκτρονική υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων των αργιών) και γ) δυνατότητα εξ αποστάσεως τεχνικής βοήθειας σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων των αργιών). Nα αναφερθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του κέντρου (τηλέφωνα επικοινωνίας, emails), οι ώρες λειτουργίας του και να περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες υποστήριξης. Όλα τα παραπάνω να τεκμηριωθούν με γραπτή δήλωσή της κατασκευάστριας εταιρείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη, θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Παράδοση εντός τεσσάρων (4) μηνών | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 7 - (Σύστημα tape backup), ένα (1) τεμάχιο

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Σύστημα tape backup | Ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 7.1 | Εξωτερική συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας τύπου LTO-9 (ή ανώτερο) Τape Library | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Του ίδιου κατασκευαστή με τους εξυπηρετητές για λόγους λειτουργικότητας και ομοιομορφίας | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | Μέγεθος 1U | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | Χωρητικότητα του μέσου αποθήκευσης χωρίς συμπίεση ≥ 18TB | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7 | Χωρητικότητα του μέσου αποθήκευσης μετά από 2.5:1 συμπίεση ≥ 45 TB | ΝΑΙ |  |  |
| 7.8 | Οδηγοί ταινιών ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9 | Αριθμός υποστηριζόμενων οδηγών ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 7.10 | Αριθμός slots ≥ 9 | ΝΑΙ |  |  |
| 7.11 | Tύπος διασύνδεσης οδηγών SAS 12 Gbps | ΝΑΙ |  |  |
| 7.12 | Να συνοδεύεται από καλώδιο 12G SAS 2m | ΝΑΙ |  |  |
| 7.13 | Να συνοδεύεται από HBA355e Adapter Low Profile | ΝΑΙ |  |  |
| 7.14 | Να συνοδεύεται από LTO τρία (3) Tape Cleaning Cartridge | ΝΑΙ |  |  |
| 7.15 | Να συνοδεύεται από δέκα (10) LTO-9 (ή ανώτερο) Tapes | ΝΑΙ |  |  |
| 7.16 | Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
| 7.17 | Υποστήριξη λειτουργιών απενεργοποίησης φώτων για αυτοματοποιημένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας χωρίς επίβλεψη. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.18 | Να υποστηρίζεται από κοινά πακέτα ανεξάρτητου προμηθευτή λογισμικού (ISV) | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα συστήματα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για επτά (7) έτη 24x7x365 από την ημερομηνία εγκατάστασης των συστημάτων από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή για προβλήματα σχετικά με το hardware του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | On-Site ανταπόκριση για το Hardware, εντός 4 ωρών 24x7x365 μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Παροχή οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου από την κατασκευάστρια εταιρεία, με υποστήριξη ελληνικής γλώσσας που θα παρέχει κατά ελάχιστο: α) τηλεφωνική υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων των αργιών), β) ηλεκτρονική υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων των αργιών) και γ) δυνατότητα εξ αποστάσεως τεχνικής βοήθειας σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων των αργιών). Nα αναφερθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του κέντρου (τηλέφωνα επικοινωνίας, emails), οι ώρες λειτουργίας του και να περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες υποστήριξης. Όλα τα παραπάνω να τεκμηριωθούν με γραπτή δήλωσή της κατασκευάστριας εταιρείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη, θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ο προμηθευτής να έχει συνάψει τρεις (3)τουλάχιστον συμβάσεις ίδιου ή συναφούς αντικειμένου (όργανα δειγματοληψίας - μέτρησης ποιότητας αερίων και αιωρουμένων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα) κατά την τελευταία τριετία. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ικανότητα του προμηθευτή τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού,που να μπορεί να αποδειχθεί με Οργανόγραμμα όπου να αναφέρεται το τεχνικό προσωπικό, οι ειδικότητές του, καθώς και πίνακας υποδομών και εξοπλισμού (εργαστηριακού και πεδίου) . | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 στις διαδικασίες του οποίου να περιλαμβάνονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, και την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Παράδοση εντός τεσσάρων (4) μηνών | ΝΑΙ |  |  |

Χρόνος ισχύος προσφοράς: Έως την 11η/11/2025 (έντεκα – 11 – μήνες από την επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή)

Ημερομηνία ……/…../…..

Ψηφιακή Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου